## Slide 1: Когда датчик влажности «льстит» почве
Систематическая погрешность заводской калибровки датчиков влажности CS616 в незасолённых почвах разного гранулометрического состава
Вербицкий А. Ю., Приходько И. А., Болдырева Л. М., Кесафоти Х. Е.
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина · Краснодар, 2026
A
чернозём обыкновенный
B
чернозём типичный
C
лугово-чернозёмная
CS616
Notes: [≈ 19 с · к концу слайда ≈ 0:23 из 10:00] Главная мысль: Мы проверили, когда и насколько датчик CS616 завышает влажность в почвах Кубани, и как это доказать. Уважаемые коллеги! Датчик в почве говорит: воды достаточно, поливать рано. А если он «льстит» почве и показывает больше воды, чем есть? За десять минут покажу, когда и насколько так делает датчик CS616 в почвах Кубани, как мы это доказывали и что с этим делать.

## Slide 2: Главное за 30 секунд
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
≤ 0,014
наибольшая типичная ошибка (RMSE) среди шести вариантов — ниже критерия 0,02
+0,006…+0,010
среднее завышение влажности в тяжёлых почвах — всегда в одну сторону
× 2,6
во столько раз сильнее растёт ошибка с увлажнением в самой тяжёлой почве, чем в лёгкой
0,01 м³/м³ = 1 л воды на 100 л почвы = 10 мм воды в метровом слое = 100 м³ на гектар
Вывод: в тяжёлых почвах поправка должна зависеть от влажности. Завышение показаний = полив запаздывает.
Notes: [≈ 45 с · к концу слайда ≈ 1:12 из 10:00] Главная мысль: Ошибка везде ниже 0,02, но в тяжёлых почвах датчик систематически завышает влажность, и тем сильнее, чем почва влажнее. Сначала главное — три числа. 0,014 — наибольшая типичная ошибка среди шести вариантов опыта. Это ниже критерия 0,02: в целом заводской шкале можно доверять. Плюс 0,006–0,010 — на столько датчик в среднем завышает влажность в тяжёлых почвах. Не то вверх, то вниз, а всё время в одну сторону. 2,6 — во столько раз сильнее растёт ошибка с увлажнением в самой тяжёлой почве, чем в лёгкой. Масштаб: 0,01 — это литр воды на сто литров почвы, или десять миллиметров воды в метровом слое. Если порог полива задан по датчику, а датчик завышает, полив начнётся позже, чем задумано. Отсюда вывод: в тяжёлых почвах поправка должна зависеть от влажности.

## Slide 3: Датчик измеряет время, а не воду
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
датчик
импульс бежит по штангам и возвращается: прибор меряет время
Chart: Во сколько раз волна медленнее, чем в воздухе (√ε)
| Воздух | Минералы | Вода
√ε | 1 | 2.17 | 8.94
Скрытые допущения заводской шкалы
1
Почва для волны — изолятор
пробег удлиняет только вода; сигнал по пути не теряет энергию
2
Переводчик универсален
заводское уравнение τ → θ верно для любой почвы
Где производитель это гарантирует
объёмная электропроводность < 0,5 дСм/м · плотность < 1,55 г/см³ · глина (< 0,002 мм) < 30 %
В наших тяжёлых почвах физической глины до 65 %
Notes: [≈ 48 с · к концу слайда ≈ 2:04 из 10:00] Главная мысль: Датчик измеряет время пробега импульса; заводская шкала опирается на два скрытых допущения. Почему датчик может ошибаться? Потому что он измеряет не воду, а время. По двум штангам бежит импульс, отражается и возвращается. Представьте дорогу из участков с разными ограничениями скорости: в минералах волна идёт в 2,2 раза медленнее, чем в воздухе, а в воде — почти в 9 раз. Больше воды — дольше пробег. Заводское уравнение переводит это время во влажность. За этим стоят два скрытых допущения. Первое: пробег удлиняет только вода, почва для волны — изолятор. Второе: переводчик, настроенный на одни почвы, годится для любых. Производитель гарантирует это при низкой электропроводности и при глине меньше 30 процентов. А в наших тяжёлых почвах физической глины до 65 процентов, так что выполнение этих условий не гарантировано.

## Slide 4: Глина ослабляет сигнал, и датчик завышает
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
− − −
− − −
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Частица глины (−) и облако ионов (+) — двойной электрический слой: он проводит ток. Смектит: 600–800 м²/г поверхности.
Обратная сила: связанная вода тянет показания вниз
Chart: Схема: прибор срабатывает, когда сигнал пересекает порог
сильный сигнал (почва-изолятор) | 0 | 0.33 | 0.551 | 0.699 | 0.798 | 0.865 | 0.909 | 0.939 | 0.959 | 0.973 | 0.982 | 0.988 | 0.992 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ослабленный сигнал (проводящая почва) | 0 | 0.133 | 0.236 | 0.317 | 0.379 | 0.428 | 0.466 | 0.496 | 0.519 | 0.537 | 0.551 | 0.562 | 0.57 | 0.577 | 0.582 | 0.586 | 0.589 | 0.591 | 0.593 | 0.595 | 0.596 | 0.597 | 0.598 | 0.598 | 0.599
порог срабатывания | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
Слабый сигнал позже пересекает порог → τ длиннее → «лишняя вода»
H1
Ошибка растёт с физической глиной
опровергнет: одинакова в лёгких и тяжёлых почвах
H2
Растёт с влажностью, нелинейно
опровергнет: постоянна или растёт по прямой
H3
Плотность влияет, по-разному в почвах
опровергнет: эффекта нет или он одинаков везде
Notes: [≈ 45 с · к концу слайда ≈ 2:53 из 10:00] Главная мысль: Проводимость глин и солей ослабляет импульс, он позже пересекает порог — датчик «видит» лишнюю воду. Где первое допущение ломается? Частица глины заряжена, вокруг неё облако подвижных ионов — двойной электрический слой. Он проводит ток, а поверхность у глины огромная: у смектита 600–800 квадратных метров на грамм. Добавьте соли в поровом растворе. Проводимость отнимает у импульса энергию. А прибор срабатывает по порогу, как будильник, реагирующий на громкость: тихий сигнал пересекает порог позже. Прибор решает, что путь был длиннее, и «видит» лишнюю воду. Есть и обратная сила — связанная вода тянет показания вниз, — поэтому итог решает только опыт. Отсюда три предсказания, и каждое можно опровергнуть: ошибка растёт с глинистостью; растёт с влажностью, всё быстрее; зависит от плотности — по-разному в разных почвах.

## Slide 5: Эксперимент как экзамен с ключом ответов
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Схема опыта: 3 почвы × 2 плотности
A
10–20 % физ. глины
1,35 г/см³
1,52 г/см³
B
40–50 %
1,35 г/см³
1,52 г/см³
C
50–65 %
1,35 г/см³
1,52 г/см³
плотность
все почвы незасолённые: ECe 0,28–0,61 дСм/м
6 × 3 × 10 = 180
вариантов × колонок × ступеней влажности
Ключ ответов: термостатно-весовой метод (сушка при 105 °C), неопределённость 0,005
MB — сдвиг, RMSE — типичный промах
RMSE² = MB² + разброс²; критерий RMSE ≤ 0,02
Насыщение снизу, 48 ч
Ступенчатое иссушение при 20 °C
Равновесие 8–36 ч
Снимок: период τ + масса колонки
Колонка 152 мм × 300 мм; температура постоянна; на каждой ступени ждём, пока период и масса перестанут меняться
Notes: [≈ 42 с · к концу слайда ≈ 3:39 из 10:00] Главная мысль: Датчик сравнили с весовым эталоном в 18 колонках на 10 равновесных уровнях влажности: 180 значений. Проверяли как на экзамене. Датчик — студент, ключ с ответами — термостатно-весовой метод: почву сушат при 105 градусах и по потере массы узнают, сколько было воды. Неопределённость ключа — 0,005. Три почвы виноградников края с 10–20, 40–50 и 50–65 процентами физической глины, все незасолённые; две плотности; по три колонки. Колонку насыщали снизу, потом ступенчато подсушивали при 20 градусах и на каждой ступени ждали равновесия. Итого 180 значений. Ошибку описывают два числа, как стрельбу по мишени: MB — насколько сдвинут центр кучки, RMSE — типичный промах. Случайный разброс при усреднении гасится, сдвиг — нет. Критерий — RMSE не больше 0,02.

## Slide 6: Ошибка мала, но растёт с глиной и влажностью
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: влажность по эталону θ, м³/м³
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.48
A (10–20 % физ. глины) | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.011
B (40–50 %) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.019
C (50–65 %) | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.027
C: состояния вне анализа | 0.027 | 0.031 | 0.038
Паспортный предел 0,025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
0,006–0,014
RMSE во всех вариантах — ниже критерия 0,02
MB > 0
везде завышение: в A неотличимо от нуля, в B и C +0,006…+0,010
+0,008 · +0,014 · +0,021
прирост при θ 0,20 → 0,40 (A · B · C): в C в 2,6 раза больше, чем в A
+0,027
максимум при θ 0,40 в C; бледные точки вне анализа: +0,031 и +0,038
Notes: [≈ 42 с · к концу слайда ≈ 4:25 из 10:00] Главная мысль: Ошибка — функция влажности: от 0,20 до 0,40 она прибавляет 0,008 в лёгкой почве и 0,021 в тяжёлой. Что получилось? Хорошая новость: во всех вариантах RMSE от 0,006 до 0,014, ниже критерия. Но сдвиг везде положительный: датчик завышает. В лёгкой почве это неотличимо от нуля, в тяжёлых — плюс 0,006–0,010. Главное на графике: ошибка — не число, а функция влажности. Как линейка, которая растягивается: в сухой почве линии стартуют у нуля, с увлажнением расходятся веером. От влажности 0,20 до 0,40 ошибка прибавляет 0,008 в лёгкой почве и 0,021 в самой тяжёлой. Максимум — плюс 0,027, у самого паспортного предела. Бледные точки — более влажные состояния вне анализа: кривая продолжает расти. Значит, постоянная поправка не сработает.

## Slide 7: Как доказали: сравнение на равной влажности
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: Доли изменчивости ошибки (все 60 значений)
Почва 9,1 % | 9.1
Плотность 1,0 % | 1
Взаимодействие 0,1 % | 0.1
Внутри вариантов 89,8 % | 89.8
Почва: p = 0,074 → «не значимо»
но «не значимо» ≠ «эффекта нет»: его заглушает рост ошибки с влажностью
Разговор на концерте: музыка — рост ошибки с влажностью
Граница вывода: уровни — состояния одних колонок, почва в группе одна → описательно
Chart: На равной влажности все линии идут вверх
| A | B | C
θ = 0,05 | 0 | 0.001 | 0.001
θ = 0,10 | 0.001 | 0.002 | 0.002
θ = 0,20 | 0.003 | 0.005 | 0.006
θ = 0,30 | 0.005 | 0.009 | 0.012
θ = 0,38 | 0.01 | 0.017 | 0.022
θ = 0,40 | 0.011 | 0.019 | 0.027
Влажность — блок
p = 0,013
Фридман: только порядок
p = 0,004
Интуиция: A меньше всех 6 раз
(1/3)⁶ ≈ 1 из 729
Notes: [≈ 56 с · к концу слайда ≈ 5:25 из 10:00] Главная мысль: «Не значимо» не значит «эффекта нет»: на равной влажности порядок почв устойчив на всех шести уровнях. Теперь — как это доказать. Здесь ловушка. В общем дисперсионном анализе почва объясняет 9 процентов изменчивости ошибки, а почти 90 — это рост ошибки с влажностью. На таком фоне тест даёт для почвы p = 0,074, «не значимо». Но это не «эффекта нет»: так на концерте не слышно разговора, хотя он идёт. Музыка здесь — влажность. Решение — выключить музыку: сравнивать почвы при одной и той же влажности, как бегунов на каждой отметке дистанции. На графике каждая линия — один уровень влажности, и все шесть идут вверх: везде A меньше B, а B не больше C. Анализ с блоками даёт p = 0,013, ранговый критерий Фридмана — 0,004. Интуиция: случайно A оказалась бы наименьшей шесть раз подряд с шансом один из 729. Оговорка: уровни — состояния одних колонок, поэтому вывод описательный.

## Slide 8: Глина или соли? И почему подвела плотность
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Глина или соли?
R² = 0,88
сдвиг MB растёт с гигроскопичностью MH — прокси поверхности глин
R² = 0,96
сдвиг MB растёт с электропроводностью ECe — прокси солей
r = 0,88
MH и ECe связаны: два подозреваемых всегда вместе — не разделить
Нужны почвы, где глина и соли не ходят парой
Плотность: прогноз модели смеси CRIM
Chart: ×10⁻³ м³/м³
| A | B | C
Прогноз CRIM | 9.5 | 9.5 | 9.5
Наблюдалось | -2 | -1 | -2
модель ∧ та же θ ∧ та же проводимость ⇒ +0,0095
наблюдали −0,0017 (ДИ −0,006…+0,003) ⇒ ложно хотя бы одно звено
ECe у плотных ниже на 0,07–0,12 дСм/м; диапазоны влажности разные
Notes: [≈ 42 с · к концу слайда ≈ 6:11 из 10:00] Главная мысль: Глину и соли в этих данных не разделить; несбывшийся прогноз плотности указал на нарушенные допущения. Почему так? Поверхность глин мы оценили через гигроскопичность, соли — через электропроводность вытяжки. Сдвиг растёт с обоими: R² 0,88 и 0,96. Но они связаны между собой, r = 0,88: два подозреваемых, которых камера всегда снимает вместе. Разделить их нужно новыми почвами, где глина и соли не ходят парой. С плотностью — поучительная неудача. Теория смеси предсказала: уплотнение заменит воздух минералами и прибавит к показаниям около 0,0095. Мы получили минус 0,001–0,002, и интервал прогноз исключает. Прогноз верен, только если верны все его допущения, значит, подвело звено. И мы его видим: у плотных вариантов ниже электропроводность, а диапазоны влажности различаются.

## Slide 9: Насколько твёрд каждый вывод
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Утверждение | Тип связи | Твёрдость | Что мешает сказать сильнее
Типичная ошибка ниже 0,02 во всех вариантах | метрология | ●●● | лаборатория; средние по трём колонкам, без разброса между датчиками
Ошибка растёт с влажностью, сильнее в тяжёлой почве | прямое наблюдение | ●●● | диапазон до 0,40 (два состояния до 0,48 вне анализа); только иссушение
На равной влажности порядок A < B ≤ C | статистический вывод | ●●○ | уровни — состояния одних колонок; одна почва на группу
В тяжёлых почвах датчик завышает | статистический вывод | ●●○ | сдвиг соизмерим с U эталона 0,005; граница A–B неустойчива к округлению
Прогноз CRIM для плотности не сбылся | количественная модель | ●●○ | ECe и диапазоны влажности вариантов различались
Причина — поверхность глин | косвенный показатель | ●○○ | MB ~ ECe: R² = 0,96; r(MH, ECe) = 0,88; три почвы
Набухание не добавляет ошибки | прямое сравнение | ●○○ | смешано с плотностью и ECe; почва поднималась выше штанг
Допущения нашего собственного опыта (эталон ±0,005, уровни не независимы, одна почва на группу, стенки колонки) — на запасном слайде
Notes: [≈ 25 с · к концу слайда ≈ 6:40 из 10:00] Главная мысль: Твёрдо: ошибка ниже 0,02 и растёт с влажностью; средне: порядок почв и завышение; слабо: роль глины и набухания. Чтобы было честно — твёрдость каждого вывода. Твёрдо: ошибка ниже 0,02 и растёт с влажностью — это прямые наблюдения. Средне: порядок почв и завышение в тяжёлых почвах — статистика на одной почве в группе, а сдвиг соизмерим с неопределённостью эталона. Слабо: что виновата именно поверхность глин и что набухание не добавляет ошибки. Слабые места — это адреса следующих опытов.

## Slide 10: Что делать практику: светофор
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Лёгкие, 10–20 % физ. глины
заводская калибровка без поправки
Тяжёлые, 40–65 %
завышение 6–10 мм воды в метровом слое, до 27 мм во влажной: калибровка под почву или 1–2 весовые проверки за сезон
Постоянная поправка
не годится: ошибка растёт с влажностью (график справа)
Серая зона
20–40 % физ. глины не испытаны; в поле нужна температурная поправка
Chart: Постоянная поправка +0,010 в почве C
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,40
Ошибка в почве C | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.027
Остаток после вычитания +0,010 | -0.009 | -0.008 | -0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.017
Проверять в двух точках: после полива и перед поливом. Одна точка даёт сдвиг, две — ещё и наклон. Следствие из данных; в поле не проверено.
Notes: [≈ 39 с · к концу слайда ≈ 7:23 из 10:00] Главная мысль: Лёгкие почвы — без поправки; тяжёлые — калибровка или весовая проверка, лучше в двух точках; постоянная поправка не годится. Что делать на практике? Зелёный: в лёгких почвах заводская калибровка годится без поправки. Жёлтый: в тяжёлых почвах завышение 6–10 миллиметров воды в метровом слое, во влажной почве до 27. Если пороги полива стоят около наименьшей влагоёмкости — калибруйте под почву или проверяйте весовым методом раз-два за сезон. Красный: постоянная поправка — график показывает, что она ошибается и в сухой, и во влажной почве. Совет из наших данных: проверять в двух точках, после полива и перед поливом, — так виден и сдвиг, и наклон. А в поле нужна ещё и температурная поправка.

## Slide 11: Что проверить дальше: если — то
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Если верно… | …то увидим | Решающий опыт
Завышение создаёт проводимость порового раствора | ошибка растёт вместе с ECe при засолении одной и той же почвы | ступенчатое засоление, ECe 1–4 дСм/м (сделано, отдельная статья)
Работает поверхность глин | при равной ECe ошибка больше в почве с большей долей смектита | минералогия глин; пары почв с равной ECe
Эффект плотности «съела» разница в ECe | при выровненной ECe плотный вариант ближе к +0,009…+0,010 | уплотнение одной почвы при одинаковой ECe
Эффект почвы реален, а не артефакт колонок | сохранится в смешанной модели (колонка — случайный эффект) | переанализ 180 колоночных значений — данные уже есть
Идея: завышение задаёт проводимость | поправка по двум входам (τ и объёмная ЭП) уберёт большую часть ошибки | мерить объёмную ЭП рядом с датчиком (в опыте не мерили)
Notes: [≈ 29 с · к концу слайда ≈ 7:56 из 10:00] Главная мысль: Следующие шаги — проверяемые прогнозы; самый дешёвый — переанализ уже имеющихся 180 значений. Куда дальше? Каждый шаг — проверяемый прогноз. Если виноваты соли, ошибка вырастет при засолении одной и той же почвы — часть такого опыта уже сделана. Если глина — при равной электропроводности ошибка будет больше в почве с большей долей смектита. Если эффект почвы реален, он сохранится в смешанной модели по 180 колоночным значениям, а данные уже есть. И идея — поправка по двум входам: период плюс электропроводность.

## Slide 12: Три мысли, которые стоит унести
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
1
Годится, но не бесплатно
RMSE 0,006–0,014 < 0,02 везде. Но при 40–65 % физ. глины датчик завышает, и сильнее во влажной почве
2
Доказывали устойчивость, а не только p
порядок почв сохранялся на каждом уровне влажности, два разных теста согласны; слабые места показаны
3
Гипотеза подтверждена частично
связь с почвой и рост с влажностью — да; плотность — нет; механизм (глина или соли) не разделён
H1 · глина: частично
H2 · влажность: подтверждена
H3 · плотность: не подтверждена
Работа — карта: где датчик надёжен, где нужна проверка и какой опыт закроет пробел
Спасибо за внимание!
Notes: [≈ 23 с · к концу слайда ≈ 8:23 из 10:00] Главная мысль: Калибровка годится, но в тяжёлых почвах завышает; доказывали устойчивость; гипотеза подтверждена частично. Три мысли напоследок. Первая: заводская калибровка CS616 годится, но не бесплатно — в тяжёлых почвах она завышает, и тем сильнее, чем почва влажнее. Вторая: доказывать нужно устойчивость, а не только «p меньше 0,05». Третья: гипотеза подтвердилась частично — глина и влажность да, плотность нет, и это показало, где искать дальше. Спасибо за внимание!

## Slide 13: Запасной: шесть теорий и типы связей
Запасные слайды — для вопросов
Физика почв
доли фаз, плотность, набухание
Химия глин
двойной слой, соли; прокси: MH, ECe
Теория смеси (CRIM)
√ε смеси = Σ доля × √ε
Электро­динамика
скорость ∝ 1/√ε; потери сигнала
Датчик + уравнение
τ → θ: эмпирический перевод
Метрология
эталон U = 0,005; MB, RMSE
Статистика
дисперсионный анализ, блоки, регрессия
Мелиорация
решение: порог полива
Механизм
причина → следствие. Подводит, если есть обратная сила (связанная вода)
Модель
даёт число, его можно проверить. Подводит, если нарушены допущения (плотность)
Косвенный показатель
судим о скрытом по видимому (MH, ECe). Подводит, если прокси ходят парой
Статистический вывод
от колонок к общему. Подводит, если наблюдения не независимы
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают, на чём стоит работа и как связаны теории. Связи четырёх типов: механизм, количественная модель, косвенный показатель, статистический вывод; у каждого своё слабое место.

## Slide 14: Запасной: допущения нашего опыта
Запасные слайды — для вопросов
Допущение | Что мы сделали или знаем | Статус
«Эталон — это истина» | Два способа (вся колонка и микрокерны): расхождение ≤ 0,008, в среднем 0,003; U = 0,005 | частично
«Десять уровней — независимые наблюдения» | Нет: это последовательные состояния одних и тех же колонок | p описательные
«Одна почва представляет группу» | В каждой группе одна почва | экстраполяция
«Колонка не мешает датчику» | До стенки 59–73 мм (рекомендуется ≥ 100), штанги доходят до дна | не проверено
«Объём почвы постоянен» | Нарушено при набухании (почва C, 1,52 г/см³) — эталон по реальному объёму | учтено
«Округление опубликованных чисел не меняет выводов» | 20 000 симуляций: доля эффекта почвы 0,07–0,11 держится; граница A–B неустойчива | проверено
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают о надёжности эталона, статистики или колонок. Эта таблица объясняет, почему p-значения названы описательными, а выводы относятся к изученным почвам.

## Slide 15: Запасной: расчёт прогноза модели смеси
Запасные слайды — для вопросов
Chart: Доли объёма при θ = 0,25 (ρs = 2,63 г/см³)
| 1,35 г/см³ | 1,52 г/см³
Твёрдая фаза | 0.513 | 0.578
Вода (θ = 0,25) | 0.25 | 0.25
Воздух | 0.237 | 0.172
1
Модель: √ε смеси = φтв·√4,7 + θ·√80 + φвозд·√1
2
Уплотнение 1,35 → 1,52: твёрдого больше на 0,17 / 2,63 ≈ 0,065 — вместо воздуха
3
Пробег растёт: 0,065 × (√4,7 − 1) = 0,065 × 1,17 ≈ 0,076
4
Датчик читает это как воду вместо воздуха: 0,076 / (√80 − 1) = 0,076 / 7,94 ≈ 0,0095
Прогноз: ≈ +0,0095 (при ρs 2,60–2,67: +0,0094…+0,0096)
Скрыто: та же θ, та же проводимость, нет потерь в пути
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если просят объяснить, откуда +0,0095. Модель: время пробега складывается из времён через фазы; уплотнение при той же влажности заменяет воздух минералами; заводская шкала читает удлинение пробега как воду вместо воздуха.

## Slide 16: Запасной: набухание и пересчёт эталона
Запасные слайды — для вопросов
Сухая: 300 мм
Влажная: ≈ 325 мм
почва = длина штанг
почва выше штанг на ≈ 25 мм
≈ 25 мм
подъём поверхности
8,3 %
объёмная деформация
0,460 > 0,415
θmax больше исходной пористости
Делить воду на прежний объём — значит завысить эталон и занизить видимую ошибку датчика. Эталон считали по реальному объёму: дополнительной ошибки не нашли.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают о набухании. Почва C при 1,52 г/см³ набухла: подъём ≈ 25 мм, объёмная деформация 8,3 %, θmax 0,460 > исходной пористости 0,415. Эталон считали по реальному объёму; дополнительной ошибки не нашли, но сравнение смешано с плотностью и ECe, а почва поднималась выше штанг.

## Slide 17: Запасной: ловушка терминов «глина»
Запасные слайды — для вопросов
Размер частиц, мм (в масштабе)
глина по Качинскому < 0,001
«clay» по USDA и в паспорте < 0,002
физическая глина по Качинскому < 0,01
Ловушка перевода
30 % «clay» из паспорта и 30 % физической глины — разные почвы. «Лёгкая глина» по Качинскому ≠ «clay» по USDA.
Что из этого следует
В группе A физической глины ≤ 20 %, значит, и USDA-глины ≤ 20 %: условие паспорта выполнено. Для B и C проверить нельзя.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают о сравнении с паспортом и зарубежными работами. Физическая глина по Качинскому — частицы < 0,01 мм; глина по USDA и в паспорте — < 0,002 мм. В группе A условие паспорта (< 30 % глины) выполнено заведомо; для B и C проверить нельзя.

## Slide 18: Запасной: статистика ошибки по вариантам
Запасные слайды — для вопросов
Вариант | ECe, дСм/м | MB | RMSE | Δθ min / max | 95 % ДИ для MB | p (MB = 0) | J_nl
A1-n | 0,35 | +0,004 | 0,007 | −0,002 / +0,013 | −0,0003…+0,0083 | 0,066 | −0,263
A2-n | 0,28 | +0,002 | 0,006 | −0,004 / +0,011 | −0,0023…+0,0063 | 0,32 | −0,268
B1-n | 0,52 | +0,007 | 0,011 | −0,003 / +0,019 | +0,0006…+0,0134 | 0,035 | −0,118
B2-n | 0,45 | +0,006 | 0,009 | −0,004 / +0,016 | +0,0009…+0,0111 | 0,025 | 0,000
C1-n | 0,61 | +0,010 | 0,014 | −0,001 / +0,027 | +0,0026…+0,0174 | 0,014 | −0,306
C2-n | 0,49 | +0,008 | 0,012 | −0,002 / +0,022 | +0,0013…+0,0147 | 0,025 | −0,225
м³/м³; MB и RMSE — по средним трёх колонок, n = 10 уровней влажности. ДИ и p описательные (уровни — состояния одних колонок). J_nl < 0 — правосторонняя асимметрия: крупные положительные ошибки во влажной части. Код варианта: группа, плотность (1 — 1,35; 2 — 1,52 г/см³), n — незасолённая.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать при вопросах о точности, доверительных интервалах и асимметрии. MB и RMSE — по средним трёх колонок, n = 10 уровней влажности; ДИ и p описательные (уровни — состояния одних колонок). J_nl < 0 — правосторонняя асимметрия: крупные положительные ошибки приходятся на влажную часть диапазона.

## Slide 19: Запасной: дисперсионный анализ ошибки
Запасные слайды — для вопросов
Источник изменчивости | SS, (м³/м³)² | df | MS, (м³/м³)² | F | p | η²
Почва (T) | 3,63·10⁻⁴ | 2 | 1,82·10⁻⁴ | 2,74 | 0,074 | 0,091
Плотность (ρb) | 4,17·10⁻⁵ | 1 | 4,17·10⁻⁵ | 0,63 | 0,43 | 0,010
Взаимодействие T × ρb | 3,3·10⁻⁶ | 2 | 1,7·10⁻⁶ | 0,03 | 0,98 | 0,001
Внутри вариантов | 3,58·10⁻³ | 54 | 6,63·10⁻⁵ | — | — | 0,898
Всего | 3,99·10⁻³ | 59 | — | — | — | 1,000
N = 60 значений (6 вариантов × 10 уровней, средние трёх колонок); SS восстановлены по MB и RMSE вариантов. Внутривариантный член включает рост ошибки с влажностью. 20 000 симуляций округления: p для почвы 0,04–0,12, η² 0,07–0,11. Эффект плотности −0,0017, 95 % ДИ −0,006…+0,003.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать при вопросах о p = 0,074 и долях изменчивости. Суммы квадратов восстановлены по MB и RMSE вариантов; внутривариантный член включает зависимость ошибки от влажности. 20 000 симуляций ошибки округления: центральные 95 % для p эффекта почвы — 0,04–0,12, для η² — 0,07–0,11.

## Slide 20: Запасной: свойства почв в вариантах
Запасные слайды — для вопросов
Вариант | Группа (физ. глина, %) | ρs, г/см³ | MH, % | ρb, г/см³ | σ1:5, дСм/м | ECe, дСм/м
A1-n | A (10–20) | 2,67 ± 0,01 | 2,1 ± 0,2 | 1,35 ± 0,02 | 0,044 ± 0,003 | 0,35 ± 0,02
A2-n | A (10–20) | 2,67 ± 0,01 | 2,3 ± 0,2 | 1,52 ± 0,02 | 0,036 ± 0,002 | 0,28 ± 0,02
B1-n | B (40–50) | 2,63 ± 0,01 | 6,5 ± 0,3 | 1,35 ± 0,03 | 0,066 ± 0,004 | 0,52 ± 0,03
B2-n | B (40–50) | 2,63 ± 0,01 | 6,8 ± 0,4 | 1,52 ± 0,03 | 0,058 ± 0,004 | 0,45 ± 0,03
C1-n | C (50–65) | 2,60 ± 0,02 | 11,4 ± 0,6 | 1,35 ± 0,03 | 0,078 ± 0,005 | 0,61 ± 0,04
C2-n | C (50–65) | 2,60 ± 0,02 | 11,1 ± 0,6 | 1,52 ± 0,03 | 0,062 ± 0,004 | 0,49 ± 0,03
n = 3, среднее ± SD. Все ECe ниже 1 дСм/м и в 6,6–14 раз ниже порога засоления 4 дСм/м. В плотных вариантах ECe ниже на 0,07–0,12 дСм/м. Почва C2-n набухала при θ > 0,40.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать при вопросах о засолённости, плотности частиц и гигроскопичности. Все ECe ниже 1 дСм/м и в 6,6–14 раз ниже порога засоления 4 дСм/м. В плотных вариантах ECe ниже на 0,07–0,12 дСм/м — это важно для слайда о плотности.

## Slide 21: Запасной: ограничения исследования
Запасные слайды — для вопросов
1. Минеральные почвы, Cорг < 3 %, 20,0 ± 0,5 °C; к органогенным горизонтам выводы не относятся
2. Испытана только ветвь иссушения; при увлажнении показания могут отличаться
3. В поле нужна температурная поправка: 10 °C меняют показания на 0,02–0,08 при θ 0,2–0,4
4. До стенки колонки 59–73 мм (рекомендуется ≥ 100), штанги до дна; микрокерны в 35 мм от оси — эффекты не измерены
5. Объёмная электропроводность не измерялась; глину < 0,002 мм для групп B и C оценить нельзя
6. RMSE по средним трёх колонок — без разброса между датчиками (±0,005…±0,015)
7. Дисперсионный анализ и регрессии — по сводным статистикам вариантов; нужна смешанная модель по 180 значениям
8. Систематическая часть неопределённости эталона (U = 0,005) не входит в ДИ и p
9. Засолённые варианты (ECe 1–4 дСм/м) рассмотрены в отдельной статье
10. Одна почва на группу; минералогия глин не определялась
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают о переносе на поле, о статистике или о методике. Каждое ограничение сформулировано так, как в статье.