Текст доклада · 10 минут

Когда датчик влажности «льстит» почве

Систематическая погрешность заводской калибровки датчиков влажности CS616 в незасолённых почвах разного гранулометрического состава

Вербицкий А. Ю., Приходько И. А., Болдырева Л. М., Кесафоти Х. Е. · Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина

# 1. Регламент и хронометраж

Речь — 1064 слов, ≈ 7:35 при темпе 140 слов в минуту; с паузами на смену 12 слайдов (≈ 4 с каждая) — ≈ 8:23. Запас до 10:00 оставлен на естественные паузы и реакцию зала.

Колонка «К концу слайда» — контрольные точки: если вы отстаёте больше чем на 20 секунд, сократите следующий слайд до его главной мысли (она выделена в начале каждого слайда). Запасные слайды 13–21 показывают только при вопросах — во время доклада они не используются.

| № | Слайд | Слов | Время | К концу слайда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Когда датчик влажности «льстит» почве | 44 | ≈ 19 с | 0:23 |
| 2 | Главное за 30 секунд | 106 | ≈ 45 с | 1:12 |
| 3 | Датчик измеряет время, а не воду | 113 | ≈ 48 с | 2:04 |
| 4 | Глина ослабляет сигнал, и датчик завышает | 106 | ≈ 45 с | 2:53 |
| 5 | Эксперимент как экзамен с ключом ответов | 99 | ≈ 42 с | 3:39 |
| 6 | Ошибка мала, но растёт с глиной и влажностью | 97 | ≈ 42 с | 4:25 |
| 7 | Как доказали: сравнение на равной влажности | 131 | ≈ 56 с | 5:25 |
| 8 | Глина или соли? И почему подвела плотность | 98 | ≈ 42 с | 6:11 |
| 9 | Насколько твёрд каждый вывод | 59 | ≈ 25 с | 6:40 |
| 10 | Что делать практику: светофор | 91 | ≈ 39 с | 7:23 |
| 11 | Что проверить дальше: если — то | 67 | ≈ 29 с | 7:56 |
| 12 | Три мысли, которые стоит унести | 53 | ≈ 23 с | 8:23 |

# 2. Текст по слайдам

## Слайд 1. Когда датчик влажности «льстит» почве

≈ 19 с · к концу слайда 0:23

Главная мысль: Мы проверили, когда и насколько датчик CS616 завышает влажность в почвах Кубани, и как это доказать.

Уважаемые коллеги! Датчик в почве говорит: воды достаточно, поливать рано. А если он «льстит» почве и показывает больше воды, чем есть? За десять минут покажу, когда и насколько так делает датчик CS616 в почвах Кубани, как мы это доказывали и что с этим делать.

## Слайд 2. Главное за 30 секунд

≈ 45 с · к концу слайда 1:12

Главная мысль: Ошибка везде ниже 0,02, но в тяжёлых почвах датчик систематически завышает влажность, и тем сильнее, чем почва влажнее.

Сначала главное — три числа.

0,014 — наибольшая типичная ошибка среди шести вариантов опыта. Это ниже критерия 0,02: в целом заводской шкале можно доверять.

Плюс 0,006–0,010 — на столько датчик в среднем завышает влажность в тяжёлых почвах. Не то вверх, то вниз, а всё время в одну сторону.

2,6 — во столько раз сильнее растёт ошибка с увлажнением в самой тяжёлой почве, чем в лёгкой.

Масштаб: 0,01 — это литр воды на сто литров почвы, или десять миллиметров воды в метровом слое. Если порог полива задан по датчику, а датчик завышает, полив начнётся позже, чем задумано. Отсюда вывод: в тяжёлых почвах поправка должна зависеть от влажности.

## Слайд 3. Датчик измеряет время, а не воду

≈ 48 с · к концу слайда 2:04

Главная мысль: Датчик измеряет время пробега импульса; заводская шкала опирается на два скрытых допущения.

Почему датчик может ошибаться? Потому что он измеряет не воду, а время. По двум штангам бежит импульс, отражается и возвращается. Представьте дорогу из участков с разными ограничениями скорости: в минералах волна идёт в 2,2 раза медленнее, чем в воздухе, а в воде — почти в 9 раз. Больше воды — дольше пробег. Заводское уравнение переводит это время во влажность.

За этим стоят два скрытых допущения. Первое: пробег удлиняет только вода, почва для волны — изолятор. Второе: переводчик, настроенный на одни почвы, годится для любых. Производитель гарантирует это при низкой электропроводности и при глине меньше 30 процентов. А в наших тяжёлых почвах физической глины до 65 процентов, так что выполнение этих условий не гарантировано.

## Слайд 4. Глина ослабляет сигнал, и датчик завышает

≈ 45 с · к концу слайда 2:53

Главная мысль: Проводимость глин и солей ослабляет импульс, он позже пересекает порог — датчик «видит» лишнюю воду.

Где первое допущение ломается? Частица глины заряжена, вокруг неё облако подвижных ионов — двойной электрический слой. Он проводит ток, а поверхность у глины огромная: у смектита 600–800 квадратных метров на грамм. Добавьте соли в поровом растворе.

Проводимость отнимает у импульса энергию. А прибор срабатывает по порогу, как будильник, реагирующий на громкость: тихий сигнал пересекает порог позже. Прибор решает, что путь был длиннее, и «видит» лишнюю воду. Есть и обратная сила — связанная вода тянет показания вниз, — поэтому итог решает только опыт.

Отсюда три предсказания, и каждое можно опровергнуть: ошибка растёт с глинистостью; растёт с влажностью, всё быстрее; зависит от плотности — по-разному в разных почвах.

## Слайд 5. Эксперимент как экзамен с ключом ответов

≈ 42 с · к концу слайда 3:39

Главная мысль: Датчик сравнили с весовым эталоном в 18 колонках на 10 равновесных уровнях влажности: 180 значений.

Проверяли как на экзамене. Датчик — студент, ключ с ответами — термостатно-весовой метод: почву сушат при 105 градусах и по потере массы узнают, сколько было воды. Неопределённость ключа — 0,005.

Три почвы виноградников края с 10–20, 40–50 и 50–65 процентами физической глины, все незасолённые; две плотности; по три колонки. Колонку насыщали снизу, потом ступенчато подсушивали при 20 градусах и на каждой ступени ждали равновесия. Итого 180 значений.

Ошибку описывают два числа, как стрельбу по мишени: MB — насколько сдвинут центр кучки, RMSE — типичный промах. Случайный разброс при усреднении гасится, сдвиг — нет. Критерий — RMSE не больше 0,02.

## Слайд 6. Ошибка мала, но растёт с глиной и влажностью

≈ 42 с · к концу слайда 4:25

Главная мысль: Ошибка — функция влажности: от 0,20 до 0,40 она прибавляет 0,008 в лёгкой почве и 0,021 в тяжёлой.

Что получилось? Хорошая новость: во всех вариантах RMSE от 0,006 до 0,014, ниже критерия. Но сдвиг везде положительный: датчик завышает. В лёгкой почве это неотличимо от нуля, в тяжёлых — плюс 0,006–0,010.

Главное на графике: ошибка — не число, а функция влажности. Как линейка, которая растягивается: в сухой почве линии стартуют у нуля, с увлажнением расходятся веером. От влажности 0,20 до 0,40 ошибка прибавляет 0,008 в лёгкой почве и 0,021 в самой тяжёлой. Максимум — плюс 0,027, у самого паспортного предела. Бледные точки — более влажные состояния вне анализа: кривая продолжает расти. Значит, постоянная поправка не сработает.

## Слайд 7. Как доказали: сравнение на равной влажности

≈ 56 с · к концу слайда 5:25

Главная мысль: «Не значимо» не значит «эффекта нет»: на равной влажности порядок почв устойчив на всех шести уровнях.

Теперь — как это доказать. Здесь ловушка. В общем дисперсионном анализе почва объясняет 9 процентов изменчивости ошибки, а почти 90 — это рост ошибки с влажностью. На таком фоне тест даёт для почвы p = 0,074, «не значимо». Но это не «эффекта нет»: так на концерте не слышно разговора, хотя он идёт. Музыка здесь — влажность.

Решение — выключить музыку: сравнивать почвы при одной и той же влажности, как бегунов на каждой отметке дистанции. На графике каждая линия — один уровень влажности, и все шесть идут вверх: везде A меньше B, а B не больше C. Анализ с блоками даёт p = 0,013, ранговый критерий Фридмана — 0,004. Интуиция: случайно A оказалась бы наименьшей шесть раз подряд с шансом один из 729. Оговорка: уровни — состояния одних колонок, поэтому вывод описательный.

## Слайд 8. Глина или соли? И почему подвела плотность

≈ 42 с · к концу слайда 6:11

Главная мысль: Глину и соли в этих данных не разделить; несбывшийся прогноз плотности указал на нарушенные допущения.

Почему так? Поверхность глин мы оценили через гигроскопичность, соли — через электропроводность вытяжки. Сдвиг растёт с обоими: R² 0,88 и 0,96. Но они связаны между собой, r = 0,88: два подозреваемых, которых камера всегда снимает вместе. Разделить их нужно новыми почвами, где глина и соли не ходят парой.

С плотностью — поучительная неудача. Теория смеси предсказала: уплотнение заменит воздух минералами и прибавит к показаниям около 0,0095. Мы получили минус 0,001–0,002, и интервал прогноз исключает. Прогноз верен, только если верны все его допущения, значит, подвело звено. И мы его видим: у плотных вариантов ниже электропроводность, а диапазоны влажности различаются.

## Слайд 9. Насколько твёрд каждый вывод

≈ 25 с · к концу слайда 6:40

Главная мысль: Твёрдо: ошибка ниже 0,02 и растёт с влажностью; средне: порядок почв и завышение; слабо: роль глины и набухания.

Чтобы было честно — твёрдость каждого вывода. Твёрдо: ошибка ниже 0,02 и растёт с влажностью — это прямые наблюдения. Средне: порядок почв и завышение в тяжёлых почвах — статистика на одной почве в группе, а сдвиг соизмерим с неопределённостью эталона. Слабо: что виновата именно поверхность глин и что набухание не добавляет ошибки. Слабые места — это адреса следующих опытов.

## Слайд 10. Что делать практику: светофор

≈ 39 с · к концу слайда 7:23

Главная мысль: Лёгкие почвы — без поправки; тяжёлые — калибровка или весовая проверка, лучше в двух точках; постоянная поправка не годится.

Что делать на практике? Зелёный: в лёгких почвах заводская калибровка годится без поправки. Жёлтый: в тяжёлых почвах завышение 6–10 миллиметров воды в метровом слое, во влажной почве до 27. Если пороги полива стоят около наименьшей влагоёмкости — калибруйте под почву или проверяйте весовым методом раз-два за сезон. Красный: постоянная поправка — график показывает, что она ошибается и в сухой, и во влажной почве. Совет из наших данных: проверять в двух точках, после полива и перед поливом, — так виден и сдвиг, и наклон. А в поле нужна ещё и температурная поправка.

## Слайд 11. Что проверить дальше: если — то

≈ 29 с · к концу слайда 7:56

Главная мысль: Следующие шаги — проверяемые прогнозы; самый дешёвый — переанализ уже имеющихся 180 значений.

Куда дальше? Каждый шаг — проверяемый прогноз. Если виноваты соли, ошибка вырастет при засолении одной и той же почвы — часть такого опыта уже сделана. Если глина — при равной электропроводности ошибка будет больше в почве с большей долей смектита. Если эффект почвы реален, он сохранится в смешанной модели по 180 колоночным значениям, а данные уже есть. И идея — поправка по двум входам: период плюс электропроводность.

## Слайд 12. Три мысли, которые стоит унести

≈ 23 с · к концу слайда 8:23

Главная мысль: Калибровка годится, но в тяжёлых почвах завышает; доказывали устойчивость; гипотеза подтверждена частично.

Три мысли напоследок. Первая: заводская калибровка CS616 годится, но не бесплатно — в тяжёлых почвах она завышает, и тем сильнее, чем почва влажнее. Вторая: доказывать нужно устойчивость, а не только «p меньше 0,05». Третья: гипотеза подтвердилась частично — глина и влажность да, плотность нет, и это показало, где искать дальше. Спасибо за внимание!

# 3. Вопросы и ответы

Ответы рассчитаны на 20–40 секунд. Для вопросов о числах и методике держите наготове запасные слайды (раздел 4).

Вопрос 1. Почему ваши RMSE, 0,006–0,014, ниже, чем в большинстве опубликованных работ?

Ответ. Главная причина — условия опыта. Он лабораторный: равновесные состояния, постоянные 20 градусов, а ошибка посчитана по средним трёх колонок. Разброс между датчиками сюда не входит, а по паспорту он от ±0,005 в сухой до ±0,015 в насыщенной почве. Так что наши RMSE — нижняя граница, и ошибка одной установки в поле может быть больше. Для сравнения: в американском обзоре критерий 0,02 выполняли лишь 11 % значений RMSE для заводских калибровок и 48 % — для калибровок под площадку.

Вопрос 2. Почему в дисперсионном анализе почва незначима, p = 0,074, а вы говорите о её влиянии?

Ответ. Потому что тест слушал эффект почвы на фоне сильного шума. Около 90 % изменчивости ошибки — её рост с влажностью внутри каждого варианта, и этот рост попал в ошибку теста. Поэтому p = 0,074 значит не «эффекта нет», а «на таком фоне его не слышно». Если же сравнить группы при одной и той же влажности, порядок A < B ≤ C держится на всех шести уровнях: блоковый анализ p = 0,013, критерий Фридмана p = 0,004. Оба результата я называю описательными.

Вопрос 3. Откуда «один шанс из 729» и почему это не доказательство?

Ответ. Это наглядная интуиция, а не тест. Допустим, почва не влияет. Тогда на каждом уровне влажности наименьшей с равным шансом могла бы оказаться любая из трёх групп. Шанс, что шесть раз подряд это будет группа A, — одна треть в шестой степени, примерно один из 729. Но такой расчёт предполагает независимые броски, а наши шесть уровней — последовательные состояния одних и тех же колонок. Поэтому формально я опираюсь на Фридмана и блоковый анализ и тоже считаю их описательными.

Вопрос 4. Почему не сбылся прогноз модели смеси CRIM для плотности? Значит, модель неверна?

Ответ. Модель предсказывала, что уплотнение с 1,35 до 1,52 прибавит к показаниям около 0,009–0,010. Мы получили минус 0,001–0,002, и интервал от −0,006 до +0,003 прогноз исключает. Но прогноз держится на двух допущениях: та же влажность и та же проводимость. В опыте оба нарушены: у плотных вариантов электропроводность вытяжки ниже на 0,07–0,12, а диапазоны влажности разные. Если в регрессии заменить гигроскопичность на электропроводность, эффект плотности почти исчезает: плюс 0,0004. Значит, подвели допущения, а не обязательно сама модель. Малый реальный эффект плотности мы не можем ни подтвердить, ни исключить.

Вопрос 5. Так всё-таки виновата глина или соли?

Ответ. По этим данным — не разделить. Средний сдвиг растёт и с гигроскопичностью, R² = 0,88, и с электропроводностью вытяжки, R² = 0,96. Но эти показатели сами связаны, r = 0,88: тяжёлые почвы оказались чуть солонее, хотя все далеко ниже порога засоления. В модели с обоими значимой осталась только электропроводность, но это держится примерно в двух третях пересчётов с учётом округления. Так что вклад солей нельзя исключить, и он может быть даже главным. Нужны почвы, где глина и соли не идут вместе.

Вопрос 6. Можно ли переносить ваши результаты на поле?

Ответ. Только с оговорками. Первое — температура. Опыт шёл при 20 градусах, а по данным изготовителя отклонение на 10 градусов меняет неисправленные показания на 0,02–0,08 при влажности 0,2–0,4. Значит, в поле нужна температурная поправка. Второе — мы испытали только ветвь иссушения; при увлажнении показания могут отличаться, и это не проверялось. Третье — почва в колонках нарушенного сложения, по одной почве на группу, а разброс между датчиками в наши цифры не входит.

Вопрос 7. Что вы рекомендуете агроному на практике?

Ответ. Для лёгких почв, 10–20 % физической глины, заводскую калибровку можно использовать без поправки. Для тяжёлых, 40–65 %, критерий 0,02 выполняется, но датчик в среднем завышает на 0,006–0,010, а при влажности 0,40 — до 0,027. Если пороги полива стоят около наименьшей влагоёмкости, калибруйте датчик под почву или проверяйте весовым методом один-два раза за сезон. Постоянная поправка не годится: ошибка растёт с влажностью. И почвы с 20–40 % физической глины мы не испытывали.

Вопрос 8. Зачем вам два показателя, MB и RMSE?

Ответ. Они отвечают на разные вопросы. MB — средняя ошибка со знаком, то есть систематический сдвиг: плюс означает завышение. RMSE — корень из среднего квадрата ошибки, «типичный промах»; в нём сидят и сдвиг, и разброс. По RMSE мы проверяем критерий 0,02 — он выполнен везде. А MB показывает направление: сдвиг положительный во всех вариантах, а в тяжёлых почвах отличается от нуля (в описательном смысле). Случайный разброс при усреднении гасится, систематический сдвиг — нет.

Вопрос 9. Максимум 0,027 больше паспортных ±0,025. Это нарушение паспорта?

Ответ. Формально превышение есть, на 0,002. Но это меньше расширенной неопределённости эталона, 0,005, поэтому по одной точке говорить о нарушении паспорта нельзя. Это среднее трёх колонок для группы C при плотности 1,35 и влажности 0,40. Важнее другое: в двух ещё более влажных состояниях, 0,44 и 0,48, которые записаны, но не вошли в анализ, ошибка была +0,031 и +0,038. То есть кривая продолжает расти, и для работы у верхней границы влажности это существенно.

Вопрос 10. Почему вы говорите о физической глине, а не о глине по USDA?

Ответ. Гранулометрию мы определяли пипеточным методом Качинского, поэтому группы заданы по физической глине — частицам мельче 0,01 мм. Глина по USDA — мельче 0,002 мм — входит в неё и поэтому всегда не больше. Названия классов не совпадают: «лёгкая глина» по Качинскому — это не «clay» по USDA. Отсюда следствие: паспортный предел 30 % глины в группе A заведомо выполнен, а для групп B и C проверить его нельзя. И сравнение с литературой поэтому приближённое.

Вопрос 11. Почему колонки в лаборатории, а не сразу поле?

Ответ. Чтобы сравнение было чистым. В колонке задана плотность и известен объём, температура держалась 20 ± 0,5 градуса, каждое состояние доводили до равновесия, а эталон получали двумя способами — взвешиванием всей колонки и по микрокернам — с неопределённостью 0,005. В поле к этому добавляются колебания температуры и различия между датчиками. Плата за чистоту — перенос: в поле ещё нужны температурная поправка и проверка на ветви увлажнения.

Вопрос 12. Не повлияли ли на показания стенки колонки?

Ответ. Не исключаем, и это прямо записано в ограничениях. От штанг до стенки было 59–73 мм: больше 50-миллиметровой зоны, где должна быть только почва, но меньше рекомендованных изготовителем 100 мм для калибровочных ёмкостей. Штанги длиной 300 мм доходили почти до дна. Микрокерны брали в пределах 35 мм от оси датчика, в зоне наибольшей чувствительности. Эти эффекты мы не измеряли, и они могут вносить вклад в абсолютный уровень ошибки.

Вопрос 13. Как вы собираетесь снять статистические ограничения?

Ответ. Главное ограничение: дисперсионный анализ и регрессии считались по сводным статистикам вариантов, без разброса между колонками. Поэтому смещение отдельной колонки или датчика нельзя отличить от эффекта почвы, а остатки не проверить. Решение — переанализ всех 180 колоночных значений смешанной моделью: почва, плотность и уровень влажности — фиксированные эффекты, колонка — случайный. Данные для этого уже есть. А чтобы развести глину и соли, нужны новые почвы.

Вопрос 14. Почему ваш критерий 0,02, а не паспортные 0,025?

Ответ. Это разные мерки. ±0,025 — паспортная точность изготовителя, установленная в основном на почвах класса sandy loam по USDA и более лёгких. Критерий 0,02 по RMSE — требование к точности для управления поливом: нужна точность порядка 0,01–0,02, и этот порог используют при оценке датчиков. Мы проверили оба: RMSE меньше 0,02 во всех вариантах, а паспортные ±0,025 превышены лишь однажды: 0,027, то есть на 0,002, а это меньше неопределённости эталона.

# 4. Запасные слайды: когда показывать

- Слайд 13. Шесть теорий и типы связей: если спрашивают, на чём стоит работа и как связаны теории

- Слайд 14. Допущения нашего опыта: вопросы о надёжности эталона, статистики, колонок

- Слайд 15. Расчёт прогноза модели смеси: если просят объяснить, откуда +0,0095

- Слайд 16. Набухание и пересчёт эталона: вопросы о набухающих почвах

- Слайд 17. Ловушка терминов «глина»: сравнение с паспортом и зарубежными работами

- Слайд 18. Статистика ошибки по вариантам: точные MB, RMSE, доверительные интервалы, p

- Слайд 19. Дисперсионный анализ ошибки: вопросы о p = 0,074 и долях изменчивости

- Слайд 20. Свойства почв: засолённость, плотность частиц, гигроскопичность

- Слайд 21. Ограничения исследования: перенос на поле, методика, статистика

# 5. Для подготовки (не произносится)

## Насколько твёрд каждый вывод

| Утверждение | Чем подтверждено | Тип связи | Твёрдость | Что мешает сказать сильнее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Типичная ошибка ниже 0,02 во всех вариантах | RMSE 0,006–0,014 (табл. III) | метрология | высокая | лаборатория; средние по трём колонкам, без разброса между датчиками |
| Ошибка растёт с влажностью, сильнее в тяжёлой почве | табл. V: прирост 0,008 / 0,014 / 0,021 при θ 0,20 → 0,40 | прямое наблюдение | высокая | диапазон до 0,40 (два состояния до 0,48 вне анализа); только иссушение |
| На равной влажности порядок A < B ≤ C | все 6 уровней; F(2; 10) = 6,92, p = 0,013; Фридман p = 0,004 | статистический вывод | средняя | уровни — состояния одних колонок; одна почва на группу |
| В тяжёлых почвах датчик завышает | MB +0,006…+0,010; p = 0,014–0,035 | статистический вывод | средняя | сдвиг соизмерим с U эталона 0,005; граница A–B неустойчива к округлению |
| Прогноз CRIM для плотности не сбылся | ДИ −0,006…+0,003 исключает +0,0095 | количественная модель | средняя | ECe и диапазоны влажности вариантов различались |
| Причина — поверхность глин | MB ~ MH: R² = 0,88 | косвенный показатель | низкая | MB ~ ECe: R² = 0,96; r(MH, ECe) = 0,88; три почвы |
| Набухание не добавляет ошибки | MB C2 +0,008 ≤ C1 +0,010 | прямое сравнение | низкая | смешано с плотностью и ECe; почва поднималась выше штанг |

## Аналогии и где они ломаются

| Аналогия | Что она объясняет | Где перестаёт работать |
| --- | --- | --- |
| Дорога из участков с ограничениями скорости | Время пробега складывается из времён через воздух, минералы и воду (основа модели CRIM) | В почве фазы перемешаны, а не идут друг за другом; потери на проводимость аналогия не учитывает |
| Сахар и сахарная пудра | Одна масса — несравнимо разная поверхность | Не объясняет, как именно поверхность проводит ток |
| Будильник, реагирующий на громкость | Ослабленный импульс пересекает порог срабатывания позже | Электроника датчика сложнее; аналогия передаёт только направление сдвига |
| Экзамен с ключом ответов | Датчик сравнивают с весовым эталоном | У «ключа» тоже есть погрешность — 0,005 |
| Мишень и кучка пуль | MB — сдвиг центра кучки, RMSE — типичный промах | Наши «выстрелы» — последовательные состояния одних колонок, а не независимые |
| Линейка, которая растягивается | Ошибка зависит от влажности | Рост измерен до 0,40 (и два состояния вне анализа — до 0,48), только при иссушении |
| Разговор на концерте | Рост ошибки с влажностью заглушает различие почв в общем тесте | Аналогия не доказывает эффект; он показан описательно при сравнении на равной влажности |
| Бегуны на контрольных отметках | Сравнение групп при одинаковой влажности (блоки) | Три «бегуна» — три почвы; на всех бегунов вывод не переносится |
| Губка и влажный воздух | Гигроскопичность (MH) как мера внутренней поверхности | MH — косвенный показатель; связь с поверхностью приблизительная |
| Два подозреваемых на одной камере | MH и ECe всегда меняются вместе | Возможно, «виноваты» оба фактора |
| Цепь из звеньев | Прогноз модели верен, только если верны все допущения | Цепь показывает, что звено слабое, но не какое именно: это решает следующий опыт |

## Что в докладе добавлено сверх статьи

- Аналогии — пояснения, не данные; у каждой есть граница (таблица выше).

- Перевод 0,01 м³/м³ в 10 мм воды в метровом слое и 100 м³/га — пересчёт единиц; тождество RMSE² = MB² + разброс² — математическое.

- Схема срабатывания по порогу на слайде 4 — иллюстрация, а не измерение.

- Линии на слайде 7 построены по табл. V статьи (6 уровней, плотность 1,35), а дисперсионный анализ — по всем 60 значениям.

- «(1/3)⁶ ≈ 1 из 729» — интуиция логики рангового теста при допущении независимости уровней, а не самостоятельный тест.

- Остаток после вычитания постоянной поправки +0,010 на слайде 10 — арифметика по табл. V.

- Совет «проверять в двух точках» — следствие из роста ошибки с влажностью; в поле не проверялся, и это сказано на слайде.

- Прогнозы «если — то» сформулированы по обсуждению статьи; поправка по двум входам — гипотеза.

## Что подтвердить у авторов

- Состояния вне анализа (θ = 0,44 и 0,48; Δθ = +0,031 и +0,038) взяты из итоговой статьи и везде названы «не вошедшими в анализ» (слайды 6 и 9). Если авторы их не подтвердят — убрать.

- Названия почв и их подтипы; название и дата конференции на титульном слайде.