## Slide 1: Систематическая погрешность заводской калибровки датчиков влажности CS616 в незасолённых почвах разного гранулометрического состава
Экспериментальная оценка и статистический анализ
Вербицкий А. Ю., Приходько И. А., Болдырева Л. М., Кесафоти Х. Е.
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина
Краснодар, 2026
A
B
C
CS616
Notes: Уважаемый председатель, уважаемые коллеги! Представляю доклад о систематической погрешности заводской калибровки датчиков влажности CS616 в незасолённых почвах разного гранулометрического состава. Работа выполнена коллективом авторов Кубанского государственного аграрного университета.

## Slide 2: Риск завышения влажности в тяжёлых почвах
Датчик CS616 рассчитывает объёмную влажность θ по периоду выходного сигнала τ с помощью заводского квадратичного уравнения.
Паспортный предел погрешности установлен в основном на супесях и более лёгких почвах.
Для чернозёмов Краснодарского края количественных оценок этой погрешности в литературе нет.
±0,025 м³/м³
паспортный предел погрешности заводской калибровки
до 65 %
физической глины (< 0,01 мм) в исследованных почвах края
Ожидаемый механизм завышения θ
Электропроводность порового раствора и поверхностная проводимость глин
Диэлектрические потери, удлинение периода сигнала τ
Завышение θ, растущее по мере увлажнения
Notes: Для управления орошением нужны непрерывные данные о влажности почвы, и один из самых распространённых инструментов для этого — рефлектометрический датчик CS616 компании Campbell Scientific. Влажность он рассчитывает по заводскому уравнению из периода выходного сигнала. Паспортный предел погрешности — плюс-минус 0,025 кубического метра на кубический метр; дальше я буду называть погрешность и влажность без единиц. Этот предел установлен в основном на супесях и более лёгких почвах. В тяжёлых почвах электропроводность порового раствора и поверхностная проводимость глин удлиняют период сигнала, и датчик может завышать влажность, причём тем сильнее, чем влажнее почва. В почвах Краснодарского края физической глины бывает до 65 %, а количественных оценок этой погрешности для чернозёмов региона в литературе нет.

## Slide 3: Цель и гипотеза исследования
Цель
Экспериментально оценить систематическую погрешность заводской калибровки CS616 в незасолённых почвах трёх гранулометрических групп при двух уровнях плотности сложения и определить вклад гранулометрического состава, плотности и их взаимодействия в изменчивость погрешности.
Гипотеза
Погрешность Δθ = θCS616 − θэт определяется прежде всего содержанием физической глины и нелинейно растёт по мере приближения к насыщению; влияние плотности сложения значимо и зависит от гранулометрического состава.
Notes: Цель работы — экспериментально оценить систематическую погрешность заводской калибровки в незасолённых почвах трёх гранулометрических групп при двух плотностях сложения и определить вклад каждого фактора и их взаимодействия. Мы предполагали, что погрешность определяется прежде всего содержанием физической глины и нелинейно растёт к насыщению, а влияние плотности значимо и зависит от гранулометрического состава.

## Slide 4: Объекты и методы
A
Чернозём обыкновенный
Физическая глина: 10–20 %
МГ: 2,1–2,3 %
ECe, дСм/м: 0,28–0,35
B
Чернозём типичный
Физическая глина: 40–50 %
МГ: 6,5–6,8 %
ECe, дСм/м: 0,45–0,52
C
Лугово-чернозёмная почва
Физическая глина: 50–65 %
МГ: 11,1–11,4 %
ECe, дСм/м: 0,49–0,61
3
почвы
(группы A, B, C)
×
2
плотности:
1,35 и 1,52 г/см³
×
3
колонки на вариант, 152 × 300 мм
×
10
уровней θ
при сушке, 20 °C
Эталон: термостатно-весовой метод (U = 0,005 м³/м³). МГ — максимальная гигроскопическая влажность. Оценки: MB и RMSE погрешности Δθ; t-критерий; двухфакторный дисперсионный анализ; сравнение групп при одинаковой θ (критерий Фридмана); регрессия.
Notes: Исследованы три почвы виноградников Краснодарского края: чернозём обыкновенный с 10–20 % физической глины — группа A, чернозём типичный с 40–50 % — группа B и лугово-чернозёмная почва с 50–65 % — группа C. Все почвы незасолённые. Почву набивали в колонки высотой 300 мм до плотности 1,35 и 1,52 г/см³, по три колонки на вариант, — всего шесть вариантов. Колонки насыщали снизу и ступенчато высушивали при 20 °C; в анализ вошли десять равновесных уровней влажности. Эталоном служил термостатно-весовой метод. По разности показаний датчика и эталона рассчитаны средняя систематическая погрешность MB и среднеквадратическая погрешность RMSE, выполнены дисперсионный и регрессионный анализ.

## Slide 5: RMSE ниже 0,02 м³/м³ во всех вариантах
Chart: Группа, плотность сложения (г/см³)
| A, 1,35 | A, 1,52 | B, 1,35 | B, 1,52 | C, 1,35 | C, 1,52
MB | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.008
RMSE | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.012
Критерий RMSE = 0,02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
0,006–0,014
RMSE во всех шести вариантах, м³/м³
+0,006…+0,010
MB в группах B и C: датчик завышает θ (p = 0,014–0,035)
≈ 0
MB в группе A не отличается от нуля (p = 0,066 и 0,32)
Notes: Главный результат: во всех шести вариантах RMSE составила от 0,006 до 0,014, то есть ниже принятого критерия 0,02. При этом погрешность растёт с содержанием физической глины: от группы A к группе C RMSE увеличивается примерно вдвое. MB во всех вариантах положительна, то есть датчик завышает влажность. В группе A она статистически не отличается от нуля, а в группах B и C завышение составляет в среднем от 0,006 до 0,010. Различие групп A и B чувствительно к округлению исходных значений, поэтому p-значения мы рассматриваем как описательные.

## Slide 6: Погрешность нелинейно растёт с влажностью
Chart: θ, м³/м³ (плотность 1,35 г/см³)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.4
Группа A | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.011
Группа B | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.019
Группа C | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.027
Паспортный предел +0,025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
Прирост Δθ при θ 0,20 → 0,40 м³/м³
A
+0,008 м³/м³
B
+0,014 м³/м³
C
+0,021 м³/м³
+0,027
максимум среди 10 анализируемых уровней (C, θ = 0,40): выше паспортного предела на 0,002, т. е. меньше U эталона (0,005)
Notes: Внутри каждого варианта погрешность определяется влажностью. В сухой почве она близка к нулю во всех группах, а при увлажнении кривые расходятся: в интервале влажности от 0,20 до 0,40 погрешность выросла на 0,008 в группе A и на 0,021 в группе C, то есть в 2,6 раза больше. Наибольшее значение среди анализируемых уровней, плюс 0,027 в группе C, превысило паспортный предел всего на 0,002 — меньше, чем неопределённость эталонного метода.

## Slide 7: Различия вариантов — около 10 % изменчивости
Chart: 
| Гранулометрический состав | Плотность сложения | Взаимодействие | Внутри вариантов (зависимость от θ)
Доля изменчивости | 9.1 | 1 | 0.1 | 89.8
η²
9,1 % Гранулометрический состав
1,0 % Плотность сложения
0,1 % Взаимодействие
89,8 % Внутри вариантов
(зависимость от θ)
Общий дисперсионный анализ (N = 60)
Гранулометрический состав: F(2; 54) = 2,74; p = 0,074 — незначимо, т. к. 90 % изменчивости — зависимость от θ
При одинаковой θ (6 уровней)
Порядок A < B ≤ C на каждом уровне: F(2; 10) = 6,92; p = 0,013; критерий Фридмана: χ² = 11,27; p = 0,004
p-значения описательные: уровни θ — последовательные состояния одних и тех же колонок.
Notes: Различия между вариантами объясняют около 10 % общей изменчивости погрешности: гранулометрический состав — 9 %, плотность — 1 %. Остальные 90 % — это изменение погрешности с влажностью внутри вариантов. Поэтому в общем дисперсионном анализе влияние гранулометрического состава формально незначимо, p = 0,074. Но если сравнивать группы при одинаковой влажности, порядок A, B, C сохраняется на каждом уровне, и эффект значим: p = 0,013, а по критерию Фридмана p = 0,004.

## Slide 8: Уровень погрешности связан и с МГ, и с ECe
Chart: MB и МГ: R² = 0,88 (n = 6)
| 2.1 | 2.2999999999999998 | 6.5 | 6.8 | 11.1 | 11.4
Варианты | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.01
Линейная аппроксимация | 0.00309 | 0.00322 | 0.00599 | 0.00619 | 0.00903 | 0.00922
Chart: MB и ECe: R² = 0,96 (n = 6)
| 0.28000000000000003 | 0.35 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.61
Варианты | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.01
Линейная аппроксимация | 0.00218 | 0.00382 | 0.00618 | 0.00711 | 0.00782 | 0.00993
МГ и ECe коррелируют (r = 0,88), поэтому вклады поверхностной проводимости глин и проводимости порового раствора разделить нельзя.
Notes: От чего зависит уровень погрешности? MB линейно растёт с максимальной гигроскопической влажностью — показателем удельной поверхности почвы, R² = 0,88. Но с электропроводностью вытяжки она связана не менее тесно, R² = 0,96, а эти два показателя коррелируют между собой. Поэтому разделить вклад поверхностной проводимости глин и проводимости порового раствора по нашим данным нельзя.

## Slide 9: Плотность: эффект мал и обратен прогнозу CRIM
Chart: Изменение при 1,35 → 1,52 г/см³, м³/м³
| Группа A | Группа B | Группа C
Прогноз CRIM | 0.0094 | 0.0095 | 0.0096
Наблюдаемая разность MB | -0.002 | -0.001 | -0.002
Плотность: p = 0,43
95 % ДИ эффекта: −0,006…+0,003 м³/м³ (исключает прогноз CRIM)
Взаимодействие: p = 0,98
C
Набухание, 1,52 г/см³
Объёмная деформация 8,3 %
θmax = 0,460 > исходной пористости 0,415 м³/м³
По фактическому объёму колонки дополнительной погрешности не выявлено
Notes: Влияние плотности оказалось неожиданным. Модель CRIM предсказывает, что уплотнение до 1,52 г/см³ увеличит показания примерно на 0,01. Фактически во всех группах MB немного уменьшилась, на 0,001–0,002; эффект незначим, и доверительный интервал исключает прогноз модели. Возможная причина — более низкая электропроводность в плотных вариантах. Взаимодействия факторов нет. Почва группы C при высокой плотности набухла на 8,3 % по объёму, но при расчёте эталона по фактическому объёму колонки дополнительной погрешности от набухания не выявлено.

## Slide 10: Выводы
1
Заводская калибровка пригодна
для исследованных незасолённых почв, если допустима RMSE 0,02 м³/м³ (получено 0,006–0,014).
2
В тяжёлых почвах — завышение θ
При 40–65 % физической глины в среднем на 0,006–0,010 м³/м³, во влажной почве до 0,027 м³/м³.
3
Гипотеза подтверждена частично
Связь с гранулометрическим составом и нелинейный рост с θ подтвердились; влияние плотности и взаимодействие не выявлены; вклад текстуры не отделён от ECe.
Ограничения: лабораторные условия (20 °C), средние по трём колонкам, каждая группа представлена одной почвой; p-значения описательные.
Notes: Выводы. Первый: заводская калибровка CS616 пригодна для исследованных незасолённых почв, если допустима RMSE 0,02. Второй: в почвах с 40–65 % физической глины датчик систематически завышает влажность, в среднем на 0,006–0,010 и до 0,027 во влажной почве. Третий: гипотеза подтверждена частично. Связь с гранулометрическим составом и нелинейный рост с влажностью подтвердились, но значимого влияния плотности нет, а вклад гранулометрического состава не отделён от вклада электропроводности. Оговорюсь, что это лабораторные данные, и каждая группа представлена одной почвой.

## Slide 11: Рекомендации для практики
Лёгкие почвы (10–20 % физической глины)
Заводскую калибровку можно использовать без коррекции.
Тяжёлые почвы (40–65 % физической глины)
Калибровка под конкретную почву или термостатно-весовая проверка 1–2 раза за сезон, если важны пороги полива. Постоянная поправка не годится: Δθ растёт с θ.
Набухающие почвы
При лабораторной калибровке контролировать подъём поверхности и считать эталон по фактическому объёму.
Спасибо за внимание!
Notes: Практические рекомендации. Для лёгких почв, сходных с почвой группы A, заводскую калибровку можно использовать без коррекции. Для тяжёлых почв, если важны пороги полива вблизи наименьшей влагоёмкости, нужна калибровка под конкретную почву или проверка термостатно-весовым методом 1–2 раза за сезон. Постоянная поправка не годится, потому что погрешность растёт с влажностью. Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.