2. Текст доклада

Слайд 1. Титульный слайд (≈ 20 с)

Уважаемый председатель, уважаемые коллеги! Представляю доклад о систематической погрешности заводской калибровки датчиков влажности CS616 в незасолённых почвах разного гранулометрического состава. Работа выполнена коллективом авторов Кубанского государственного аграрного университета.

Слайд 2. Актуальность (≈ 55 с)

Для управления орошением нужны непрерывные данные о влажности почвы, и один из самых распространённых инструментов для этого — рефлектометрический датчик CS616 компании Campbell Scientific. Влажность он рассчитывает по заводскому уравнению из периода выходного сигнала. Паспортный предел погрешности — плюс-минус 0,025 кубического метра на кубический метр; дальше я буду называть погрешность и влажность без единиц. Этот предел установлен в основном на супесях и более лёгких почвах. В тяжёлых почвах электропроводность порового раствора и поверхностная проводимость глин удлиняют период сигнала, и датчик может завышать влажность, причём тем сильнее, чем влажнее почва. В почвах Краснодарского края физической глины бывает до 65 %, а количественных оценок этой погрешности для чернозёмов региона в литературе нет.

Слайд 3. Цель и гипотеза (≈ 30 с)

Цель работы — экспериментально оценить систематическую погрешность заводской калибровки в незасолённых почвах трёх гранулометрических групп при двух плотностях сложения и определить вклад каждого фактора и их взаимодействия. Мы предполагали, что погрешность определяется прежде всего содержанием физической глины и нелинейно растёт к насыщению, а влияние плотности значимо и зависит от гранулометрического состава.

Слайд 4. Объекты и методы (≈ 60 с)

Исследованы три почвы виноградников Краснодарского края: чернозём обыкновенный с 10–20 % физической глины — группа A, чернозём типичный с 40–50 % — группа B и лугово-чернозёмная почва с 50–65 % — группа C. Все почвы незасолённые. Почву набивали в колонки высотой 300 мм до плотности 1,35 и 1,52 г/см³, по три колонки на вариант, — всего шесть вариантов. Колонки насыщали снизу и ступенчато высушивали при 20 °C; в анализ вошли десять равновесных уровней влажности. Эталоном служил термостатно-весовой метод. По разности показаний датчика и эталона рассчитаны средняя систематическая погрешность MB и среднеквадратическая погрешность RMSE, выполнены дисперсионный и регрессионный анализ.

Слайд 5. Погрешность заводской калибровки (≈ 50 с)

Главный результат: во всех шести вариантах RMSE составила от 0,006 до 0,014, то есть ниже принятого критерия 0,02. При этом погрешность растёт с содержанием физической глины: от группы A к группе C RMSE увеличивается примерно вдвое. MB во всех вариантах положительна, то есть датчик завышает влажность. В группе A она статистически не отличается от нуля, а в группах B и C завышение составляет в среднем от 0,006 до 0,010. Различие групп A и B чувствительно к округлению исходных значений, поэтому p-значения мы рассматриваем как описательные.

Слайд 6. Нелинейная зависимость от влажности (≈ 45 с)

Внутри каждого варианта погрешность определяется влажностью. В сухой почве она близка к нулю во всех группах, а при увлажнении кривые расходятся: в интервале влажности от 0,20 до 0,40 погрешность выросла на 0,008 в группе A и на 0,021 в группе C, то есть в 2,6 раза больше. Наибольшее значение среди анализируемых уровней, плюс 0,027 в группе C, превысило паспортный предел всего на 0,002 — меньше, чем неопределённость эталонного метода.

Слайд 7. Вклад факторов (≈ 40 с)

Различия между вариантами объясняют около 10 % общей изменчивости погрешности: гранулометрический состав — 9 %, плотность — 1 %. Остальные 90 % — это изменение погрешности с влажностью внутри вариантов. Поэтому в общем дисперсионном анализе влияние гранулометрического состава формально незначимо, p = 0,074. Но если сравнивать группы при одинаковой влажности, порядок A, B, C сохраняется на каждом уровне, и эффект значим: p = 0,013, а по критерию Фридмана p = 0,004.

Слайд 8. Связь с гигроскопичностью и электропроводностью (≈ 30 с)

От чего зависит уровень погрешности? MB линейно растёт с максимальной гигроскопической влажностью — показателем удельной поверхности почвы, R² = 0,88. Но с электропроводностью вытяжки она связана не менее тесно, R² = 0,96, а эти два показателя коррелируют между собой. Поэтому разделить вклад поверхностной проводимости глин и проводимости порового раствора по нашим данным нельзя.

Слайд 9. Плотность сложения и набухание (≈ 45 с)

Влияние плотности оказалось неожиданным. Модель CRIM предсказывает, что уплотнение до 1,52 г/см³ увеличит показания примерно на 0,01. Фактически во всех группах MB немного уменьшилась, на 0,001–0,002; эффект незначим, и доверительный интервал исключает прогноз модели. Возможная причина — более низкая электропроводность в плотных вариантах. Взаимодействия факторов нет. Почва группы C при высокой плотности набухла на 8,3 % по объёму, но при расчёте эталона по фактическому объёму колонки дополнительной погрешности от набухания не выявлено.

Слайд 10. Выводы (≈ 45 с)

Выводы. Первый: заводская калибровка CS616 пригодна для исследованных незасолённых почв, если допустима RMSE 0,02. Второй: в почвах с 40–65 % физической глины датчик систематически завышает влажность, в среднем на 0,006–0,010 и до 0,027 во влажной почве. Третий: гипотеза подтверждена частично. Связь с гранулометрическим составом и нелинейный рост с влажностью подтвердились, но значимого влияния плотности нет, а вклад гранулометрического состава не отделён от вклада электропроводности. Оговорюсь, что это лабораторные данные, и каждая группа представлена одной почвой.

Слайд 11. Рекомендации (≈ 35 с)

Практические рекомендации. Для лёгких почв, сходных с почвой группы A, заводскую калибровку можно использовать без коррекции. Для тяжёлых почв, если важны пороги полива вблизи наименьшей влагоёмкости, нужна калибровка под конкретную почву или проверка термостатно-весовым методом 1–2 раза за сезон. Постоянная поправка не годится, потому что погрешность растёт с влажностью. Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.

3. Вероятные вопросы и краткие ответы

Вопрос 1. Почему ваши RMSE (0,006–0,014 м³/м³) ниже, чем в большинстве опубликованных работ?

Ответ. Опыт лабораторный: равновесные состояния, постоянная температура 20 °C, а погрешность рассчитана по средним для трёх колонок. В эти значения не входит разброс между датчиками, который по данным изготовителя составляет ±0,005 м³/м³ в сухой и ±0,015 м³/м³ в насыщенной почве, поэтому погрешность отдельного датчика в поле может быть больше.

Вопрос 2. Почему в дисперсионном анализе влияние гранулометрического состава незначимо (p = 0,074), а вы говорите о его влиянии?

Ответ. Около 90 % изменчивости погрешности — её рост с влажностью внутри каждого варианта, и эта изменчивость входит в ошибку анализа. При сравнении групп на одинаковых уровнях влажности порядок A < B ≤ C сохраняется на каждом уровне (F(2; 10) = 6,92; p = 0,013; критерий Фридмана p = 0,004). Оба теста описательные, так как уровни влажности — последовательные состояния одних и тех же колонок.

Вопрос 3. Почему уплотнение не дало эффекта, предсказанного моделью CRIM?

Ответ. Прогноз CRIM — около +0,009…+0,010 м³/м³, наблюдаемая разность — −0,001…−0,002 м³/м³. Возможные причины: более низкая ECe в плотных вариантах (на 0,07–0,12 дСм/м), что уменьшает удлинение периода сигнала, и разные диапазоны влажности вариантов. Малый реальный эффект плотности по нашим данным нельзя ни подтвердить, ни исключить.

Вопрос 4. Можно ли разделить влияние гранулометрического состава и засолённости?

Ответ. В этих почвах нет: ECe растёт вместе с содержанием физической глины (r = 0,88 между ECe и МГ), и в регрессии ECe объясняет MB не хуже МГ. Засолённые варианты опыта (ECe 1–4 дСм/м) рассматриваются в отдельной статье авторов; для разделения факторов нужны дополнительные почвы.

Вопрос 5. Можно ли переносить результаты на полевые условия?

Ответ. Только с оговорками. Испытана лишь ветвь иссушения, при 20 °C; в поле обязательна температурная поправка: по данным изготовителя отклонение на 10 °C меняет показания на 0,02–0,08 м³/м³ при влажности 0,2–0,4 м³/м³. Каждая группа представлена одной почвой, поэтому выводы для диапазонов физической глины — экстраполяция.

Вопрос 6. Что вы рекомендуете на практике?

Ответ. Для лёгких почв (10–20 % физической глины) заводская калибровка пригодна без коррекции. Для тяжёлых почв, если важны пороги полива вблизи наименьшей влагоёмкости, — калибровка под конкретную почву или проверка термостатно-весовым методом 1–2 раза за сезон. Постоянная поправка по МГ недостаточна, так как погрешность растёт с влажностью и связана также с ECe.

4. Примечания для докладчика

- В презентацию не включены фрагменты, которые в итоговой статье выделены жёлтым и ещё не подтверждены авторами. Прежде всего это значения Δθ = 0,031 и 0,038 м³/м³ для C1-n при θ = 0,44 и 0,48 м³/м³: все числа доклада относятся к десяти анализируемым уровням влажности. Если авторы подтвердят эти значения, на слайд 6 можно добавить примечание «ближе к насыщению погрешность в группе C была больше (до +0,038 м³/м³ в состояниях, не вошедших в анализ)».

- Названия почв (чернозём обыкновенный, чернозём типичный, лугово-чернозёмная почва) взяты из статьи; их подтипы и система классификации тоже ждут подтверждения авторов (отчёт о доработке, раздел 4, п. 1–2). Если названия изменятся, исправьте слайд 4 и текст к нему.

- Титульный слайд. Добавьте название и дату конференции, если этого требует оргкомитет, и при необходимости уточните место работы соавторов (сейчас указан Кубанский ГАУ имени И. Т. Трубилина).

- Числа на диаграммах выводятся с десятичным разделителем, заданным в языковых настройках PowerPoint: при русском языке это запятая. Все числа в презентации и докладе взяты из итоговой статьи (таблицы II–V и раздел результатов) и перепроверены пересчётом: регрессии MB по МГ и ECe, прогноз CRIM и отношения приростов погрешности совпали с опубликованными значениями.