## Slide 1: Когда датчик влажности «льстит» почве
Систематическая погрешность заводской калибровки датчиков влажности CS616 в незасолённых почвах разного гранулометрического состава
Вербицкий А. Ю., Приходько И. А., Болдырева Л. М., Кесафоти Х. Е.
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина · Краснодар, 2026
A
чернозём обыкновенный
B
чернозём типичный
C
лугово-чернозёмная
CS616
Notes: [≈ 20 с · к концу слайда ≈ 0:24 из 10:00] Показать: Сделайте паузу после вопроса «а если он льстит почве?» — дайте залу секунду. Главная мысль: Мы выяснили, когда и насколько датчик CS616 завышает влажность в трёх почвах Кубани, и как это доказать. Уважаемые коллеги! Датчик влажности говорит: воды достаточно, поливать рано. А если он «льстит» почве и видит воду, которой нет? Сегодня — короткое расследование: кто заставляет датчик CS616 завышать влажность в трёх почвах Кубани, как мы это доказали и что с этим делать.

## Slide 2: Зачем: 0,01 — это 10 мм воды
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
0,01 м³/м³
= 1 л воды на 100 л почвы
= 10 мм воды в метровом слое
Наш опыт, самая тяжёлая почва
эталон 0,40 → датчик 0,427
≈ 27 мм воды в метровом слое, которой нет
Паспорт ±0,025 проверен в основном на супесях; у нас физической глины (< 0,01 мм) до 65 %
Почему завышение опасно для полива (схема)
влажность
время: почва подсыхает →
порог полива
пора поливать
датчик разрешает полив
фактическая влажность (эталон)
показания датчика
Порог задан по датчику → полив запаздывает
Notes: [≈ 40 с · к концу слайда ≈ 1:08 из 10:00] Показать: Покажите на схеме: пунктир датчика пересекает порог правее сплошной линии — это и есть запаздывание полива. Главная мысль: Ошибка в одну сотую — это 10 мм воды в метровом слое; если датчик завышает, полив запаздывает. Сначала — цена вопроса. Влажность в одну сотую — это литр воды на сто литров почвы, или десять миллиметров воды в метровом слое. Посмотрите на схему. Почва сохнет, и когда влажность опускается до порога, включается полив. Но если датчик завышает, его пунктир доходит до порога позже, и полив начинается, когда воды уже меньше, чем задумано. Это не теория. В самой тяжёлой из наших почв у влажного края датчик показывал 0,427 вместо 0,40 — двадцать семь миллиметров воды в метровом слое, которых нет.

## Slide 3: Датчик измеряет время, а не воду
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
датчик
импульс бежит по штангам и возвращается: прибор меряет время
Chart: «Дорога» для волны: во сколько раз медленнее, чем в воздухе (√ε)
| Воздух | Минералы | Вода
√ε | 1 | 2.17 | 8.94
Переводчик и его скрытые допущения
1
Почва для волны — изолятор
время пробега меняет только вода; сигнал по пути не теряет энергию
2
Словарь универсален
заводское уравнение, проверенное в основном на супесях, верно для любой почвы
Производитель гарантирует шкалу при: объёмной электропроводности < 0,5 дСм/м, плотности < 1,55 г/см³, глине (< 0,002 мм) < 30 %.
В наших тяжёлых почвах это не гарантировано
Notes: [≈ 41 с · к концу слайда ≈ 1:53 из 10:00] Показать: Проведите рукой по столбикам «воздух — минералы — вода»; на двух допущениях сделайте паузу: это ключ ко всему докладу. Главная мысль: Датчик измеряет время пробега импульса и переводит его во влажность по «словарю», проверенному на других почвах. Почему? Датчик не видит воду. По двум штангам бежит импульс, и прибор измеряет время пробега. Представьте дорогу из участков с разными ограничениями скорости: через минералы волна идёт примерно вдвое медленнее, чем через воздух, через воду — почти в девять раз. Больше воды — дольше дорога. А заводское уравнение, как переводчик, превращает время во влажность. У переводчика два скрытых допущения. Первое: время пробега меняет только вода, почва — изолятор. Второе: словарь, проверенный в основном на супесях, годится для любой почвы. В наших тяжёлых почвах ни одно из них не гарантировано.

## Slide 4: Главный подозреваемый — глина
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
− − −
− − −
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Частица глины (−) с облаком ионов (+) и соли в порах проводят ток. Поверхность смектита — 600–800 м²/г: как сахарная пудра против куска сахара.
Обратная сила: связанная вода тянет показания вниз
Chart: Схема: прибор срабатывает, как будильник по громкости
сильный сигнал (почва-изолятор) | 0 | 0.33 | 0.551 | 0.699 | 0.798 | 0.865 | 0.909 | 0.939 | 0.959 | 0.973 | 0.982 | 0.988 | 0.992 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ослабленный сигнал (проводящая почва) | 0 | 0.133 | 0.236 | 0.317 | 0.379 | 0.428 | 0.466 | 0.496 | 0.519 | 0.537 | 0.551 | 0.562 | 0.57 | 0.577 | 0.582 | 0.586 | 0.589 | 0.591 | 0.593 | 0.595 | 0.596 | 0.597 | 0.598 | 0.598 | 0.599
порог срабатывания | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
Слабый сигнал позже пересекает порог → τ длиннее → «лишняя вода»
1
Тяжелее почва → больше ошибка
опровергнет: ошибка одинакова в лёгкой и тяжёлой
2
Влажнее → ошибка растёт всё быстрее
опровергнет: ошибка постоянна или растёт по прямой
3
Плотнее → минералы вместо воздуха
опровергнет: плотность не сдвигает показания
Notes: [≈ 48 с · к концу слайда ≈ 2:45 из 10:00] Показать: Укажите на облако ионов, затем на графике — точку, где слабый сигнал позже пересекает порог. Главная мысль: Проводимость глин и солей ослабляет импульс, он позже пересекает порог — датчик «видит» лишнюю воду; отсюда три проверяемых предсказания. Где первое допущение ломается? Частица глины заряжена, вокруг неё облако подвижных ионов; в порах ещё и раствор солей. Всё это проводит ток. А поверхность у глины огромная, как у сахарной пудры по сравнению с куском сахара. Ток отнимает у импульса энергию. А прибор срабатывает по порогу, как будильник, который реагирует на громкость: тихий звонок услышишь позже. Прибор решает, что дорога была длиннее, и «видит» лишнюю воду. Связанная вода тянет в обратную сторону, поэтому решает опыт. Отсюда три предсказания, и каждое можно опровергнуть: ошибка больше в тяжёлой почве; она растёт к насыщению; а ещё её меняет плотность — ведь при уплотнении минералы вытесняют воздух.

## Slide 5: Эксперимент: экзамен для датчика
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Схема опыта: 3 почвы × 2 плотности
A
10–20 % физ. глины
1,35 г/см³
1,52 г/см³
B
40–50 %
1,35 г/см³
1,52 г/см³
C
50–65 %
1,35 г/см³
1,52 г/см³
плотность
физическая глина — частицы мельче 0,01 мм; все почвы незасолённые
6 × 3 × 10 = 180
измерений → 60 средних по трём колонкам
Ключ ответов: весовой метод (сушка при 105 °C), точность ±0,005
Сдвиг прицела (MB) и типичный промах (RMSE)
критерий: RMSE ≤ 0,02
Насыщение снизу, 48 ч
Ступенчатое иссушение при 20 °C
Равновесие 8–36 ч
Снимок: время пробега + масса
Колонка 152 × 300 мм. Каждое решение убирает постороннюю причину: пестроту поля, температуру, перетекание воды
Notes: [≈ 54 с · к концу слайда ≈ 3:43 из 10:00] Показать: Покажите схему 3 × 2 и цепочку шагов слева направо; «60 средних» понадобятся на слайде 7. Главная мысль: Датчик сдавал экзамен по весовому эталону в 18 колонках на 10 равновесных ступенях влажности. Проверяли как на экзамене. Датчик — студент, ключ с ответами — весовой метод: почву сушат и по потере массы узнают, сколько было воды. Сам ключ точен до 0,005. Три почвы виноградников: лёгкая, где физической глины — частиц мельче сотой миллиметра — 10–20 процентов, и две тяжёлые, до 65 процентов. Две плотности, по три колонки. Колонки насыщали и ступенями подсушивали при 20 градусах, на каждой из десяти ступеней ждали равновесия: 180 измерений, 60 средних. Так мы убрали пестроту поля, температуру и перетекание воды. Оценивали два числа: насколько сбит прицел — систематический сдвиг — и типичный промах. Критерий: промах не больше 0,02.

## Slide 6: Чем влажнее почва, тем сильнее завышение
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: влажность по эталону θ, м³/м³ (плотность 1,35 г/см³)
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.48
A (10–20 % физ. глины) | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.011
B (40–50 %) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.019
C (50–65 %) | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.027
C: состояния вне анализа | 0.027 | 0.031 | 0.038
Паспортный предел 0,025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
≤ 0,014
типичный промах (RMSE) везде ниже критерия 0,02
+6…10 мм
средний сдвиг вверх в тяжёлых почвах, на метровый слой (MB +0,006…+0,010, описательно); в лёгкой — на уровне погрешности
× 2,6
во столько раз быстрее растёт ошибка при θ 0,20 → 0,40 в самой тяжёлой почве, чем в лёгкой
Как спидометр: чем быстрее едешь, тем сильнее завышает. Постоянная поправка не сработает
Notes: [≈ 50 с · к концу слайда ≈ 4:37 из 10:00] Показать: Проведите по веерным линиям от сухой почвы к влажной; бледные точки — состояния вне анализа. Главная мысль: Типичная ошибка в норме, но средний сдвиг направлен вверх и растёт с влажностью — сильнее всего в тяжёлой почве. Хорошая новость: типичный промах везде меньше 0,02. Но прицел сбит вверх: в лёгкой почве — на уровне погрешности, в тяжёлых, по описательной оценке, — на 6–10 миллиметров воды в метровом слое. Главное — форма кривых. В сухой почве ошибка почти нулевая, а с увлажнением линии расходятся веером. Ошибка — не число, а функция влажности, как у спидометра, который чем быстрее едешь, тем сильнее завышает. Между влажностью 0,2 и 0,4 в самой тяжёлой почве она растёт в 2,6 раза быстрее, чем в лёгкой, и у влажного края выходит чуть за паспортный предел. Значит, постоянная поправка не сработает.

## Slide 7: «Не значимо» — не значит «невиновен»
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: Доли разброса ошибки (60 средних по колонкам)
Почва 9,1 % | 9.1
Плотность 1,0 % | 1
Взаимодействие 0,1 % | 0.1
Внутри вариантов 89,8 % | 89.8
Почва: p = 0,074 → «не значимо»
но «нет доказательств» ≠ «невиновен»: эффект заглушает рост ошибки с влажностью
Разговор на концерте → выключить музыку: сравнить почвы при равной влажности
Граница вывода: уровни — состояния одних колонок, почва в группе одна → вывод описательный
Chart: Равная влажность (1,35 г/см³): ни одна линия не идёт вниз
| A | B | C
θ = 0,05 | 0 | 0.001 | 0.001
θ = 0,10 | 0.001 | 0.002 | 0.002
θ = 0,20 | 0.003 | 0.005 | 0.006
θ = 0,30 | 0.005 | 0.009 | 0.012
θ = 0,38 | 0.01 | 0.017 | 0.022
θ = 0,40 | 0.011 | 0.019 | 0.027
По уровням (блоки)
p = 0,013
Только порядок (Фридман)
p = 0,004
Если бы уровни были независимы
(1/3)⁶ ≈ 1 из 729
Notes: [≈ 53 с · к концу слайда ≈ 5:34 из 10:00] Показать: Сначала левая полоса (почти вся серая — это «музыка»), затем правый график: ни одна линия не идёт вниз. Главная мысль: Общий тест заглушён ростом ошибки с влажностью; на равной влажности порядок почв устойчив — вывод описательный. Как доказать роль почвы? Здесь ловушка. Если смешать все данные, почва объясняет лишь 9 процентов разброса ошибки, остальное — в основном рост с влажностью. Тест говорит: «не значимо». Но «нет доказательств» — не значит «невиновен». Это как разговор на концерте: он идёт, но его заглушает музыка. Выключим музыку — сравним почвы при одной и той же влажности. Каждая линия справа — один уровень влажности, и ни одна не идёт вниз: лёгкая почва всегда ниже тяжёлых. Два разных теста — по уровням и по одному лишь порядку — согласны. Интуиция: если бы уровни были независимы, такой порядок случайно выпал бы один раз из 729. Но это состояния одних колонок, поэтому вывод описательный.

## Slide 8: Второй подозреваемый и несбывшийся прогноз
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: Следы глины и солей растут вместе: r = 0,88
| 2.1 | 2.3 | 6.5 | 6.8 | 11.4 | 11.1
шесть вариантов | 0.35 | 0.28 | 0.52 | 0.45 | 0.61 | 0.49
сдвиг ~ MH: R² = 0,88
сдвиг ~ ECe: R² = 0,96
Всего 6 точек (3 почвы × 2 плотности): два подозреваемых всегда вместе — не разделить
Chart: Плотность: сдвиг при уплотнении 1,35 → 1,52
| A | B | C
Прогноз модели смеси | 9.5 | 9.5 | 9.5
Наблюдалось | -2 | -1 | -2
модель смеси
?
та же влажность
×
та же проводимость
×
Все звенья целы ⇒ прогноз сбывается. Не сбылся ⇒ порвалось хотя бы одно. Кандидаты: у плотных ECe ниже на 0,07–0,12 дСм/м, диапазоны влажности разные — но разрыв полностью не объясняют
Notes: [≈ 53 с · к концу слайда ≈ 6:31 из 10:00] Показать: Слева облако «след глины × след солей» вытянуто по диагонали; справа серые столбики прогноза против красных фактических, затем цепь из трёх звеньев. Главная мысль: Глина и соли в наших почвах растут вместе — их не разделить; прогноз для плотности не сбылся — порвалось хотя бы одно звено. Мы подозревали глину и мерили её след — гигроскопичность. Сдвиг с ней растёт. Но рядом всё время оказывались соли: на графике слева глинистость и электропроводность растут вместе. Сдвиг объясняют обе, электропроводность даже чуть лучше, — но всего по шести точкам: три почвы, две плотности. Два подозреваемых, которых камера всегда снимает вместе: кто виноват, данные не скажут. С плотностью — поучительная неудача. Теория смеси предсказала: уплотнение заменит воздух минералами и прибавит почти десять миллиметров. Мы увидели около минус двух. Прогноз — это цепь: модель, та же влажность, та же проводимость. Если все звенья целы, прогноз сбывается; не сбылся — значит, порвалось хотя бы одно. Кандидаты на слайде, но полностью разрыв они не объясняют — вопрос открыт.

## Slide 9: Насколько твёрды улики
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Утверждение | Тип связи | Твёрдость | Слабое место
Типичный промах (RMSE) < 0,02 везде | прямое измерение | ●●● | лаборатория; средние трёх колонок, без разброса между датчиками
Ошибка растёт с влажностью | прямое наблюдение | ●●● | до θ 0,40 (и два состояния вне анализа); только иссушение
На равной влажности A < B ≤ C | статистический вывод | ●●○ | уровни — состояния одних колонок; одна почва на группу
Прогноз смеси для плотности не сбылся | количественная модель | ●●○ | ECe и диапазоны влажности вариантов различались
Виновата именно поверхность глин | косвенный показатель | ●○○ | не отделена от солей (r = 0,88); всего три почвы
Типы связей: измерение и наблюдение — видим прямо; статистический вывод — обобщаем; модель — предсказываем; косвенный показатель — судим по следам. Слабые места — адреса следующих опытов
Notes: [≈ 30 с · к концу слайда ≈ 7:05 из 10:00] Показать: Читайте таблицу сверху вниз: от «видим прямо» к «судим по следам». Главная мысль: Прямые наблюдения твёрды, статистические выводы — средней прочности, причина — пока гипотеза; у каждого типа связи своё слабое место. Чтобы было честно — насколько твёрд каждый вывод. Связи бывают разной природы. Прямое наблюдение: промах в норме, ошибка растёт с влажностью — твёрдо. Статистический вывод: порядок почв на равной влажности — средне, ведь почва в группе одна. Модель: прогноз для плотности не сбылся — средне, условия сравнения не были равными. Косвенный показатель: виновата именно глина — слабо. Слабые места — это адреса следующих опытов.

## Slide 10: Что делать, пока дело не закрыто
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Лёгкие незасолённые, как наша (10–20 % физ. глины)
заводская калибровка без поправки
Тяжёлые, 40–65 %
завышение 6–10 мм воды в метровом слое, до 27 мм во влажной: калибровка под почву или 1–2 весовые проверки за сезон
Постоянная поправка
не годится: ошибается и в сухой, и во влажной почве (график)
Серая зона
20–40 % физ. глины не испытаны; в поле нужна температурная поправка
Chart: Постоянная поправка +0,010 (почва C, 1,35 г/см³)
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,40
Ошибка в почве C | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.027
Остаток после вычитания +0,010 | -0.009 | -0.008 | -0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.017
Наше предложение (в поле не проверено): пробы после полива и перед поливом — одна точка даёт сдвиг, две — ещё и наклон
Notes: [≈ 36 с · к концу слайда ≈ 7:45 из 10:00] Показать: Пройдите светофор сверху вниз; на графике покажите, что после вычитания константы синяя линия всё равно уходит вверх. Главная мысль: Лёгкие незасолённые почвы — без поправки; тяжёлые — калибровка или весовая проверка; постоянная поправка не годится. Что делать уже сейчас? Зелёный: в лёгких незасолённых почвах, похожих на нашу, заводская калибровка годится. Жёлтый: в тяжёлых почвах, если порог полива стоит у наименьшей влагоёмкости, калибруйте датчик под почву или проверяйте весовым методом раз-два за сезон. Красный: постоянная поправка ошибается и в сухой, и во влажной почве. Наше предложение, в поле пока не проверенное: брать пробы в двух точках, после полива и перед поливом. Серое: средние почвы мы не испытывали, а в поле нужна температурная поправка.

## Slide 11: Как закрыть дело: решающие опыты
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Если верно… | …то увидим | Решающий опыт
Виноваты соли (проводимость раствора) | ошибка растёт вместе с ECe | засолённые варианты, ECe 1–4 дСм/м (отдельная статья)
Виновата поверхность глин | при равной ECe ошибка больше там, где больше смектита | минералогия глин; пары почв с равной ECe
Плотность «спрятана» разницей ECe | при выровненной ECe сдвиг ближе к прогнозу +0,009…+0,010 | уплотнение одной почвы при одинаковой ECe
Эффект почвы реален, а не артефакт колонок | сохранится в смешанной модели, учитывающей разброс колонок | переанализ 180 измерений — данные уже есть
Идея: завышение задаёт проводимость | поправка по двум входам (время пробега + объёмная ЭП) уберёт большую часть ошибки | мерить объёмную ЭП рядом с датчиком (в опыте не мерили)
Ваш ход: какой опыт различит гипотезы дешевле всего? Так же стоит проверять любой датчик, который судит о воде по проницаемости
Notes: [≈ 38 с · к концу слайда ≈ 8:27 из 10:00] Показать: Задайте залу вопрос «какой опыт решающий?» и выдержите паузу 2–3 секунды. Главная мысль: Следующие шаги — проверяемые прогнозы; самый дешёвый — переанализ уже имеющихся 180 значений. Как закрыть дело? Каждый шаг — прогноз, который может не сбыться. Если виноваты соли, ошибка вырастет с электропроводностью; засолённые варианты мы разбираем в отдельной статье. Если глина — при равной электропроводности ошибка будет больше там, где больше смектита. Если эффект почвы реален, он переживёт смешанную модель, которая учтёт разброс между колонками, по всем 180 измерениям, а данные уже есть. И идея: поправка по двум входам, время пробега плюс электропроводность. Так же стоит проверять любой датчик, который судит о воде по проницаемости.

## Slide 12: Три мысли, которые стоит унести
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
1
Годится, но не бесплатно
по критерию 0,02 — да; но при 40–65 % физ. глины средний сдвиг вверх, и сильнее во влажной почве
2
Доказывать устойчивость, а не только p
порядок почв сохранялся на каждом уровне влажности, два разных теста согласны; слабые места названы
3
Гипотеза подтверждена частично
связь с почвой и влажностью — есть; механизм (глина или соли) не разделён; плотность — нет
H1 · почва: частично
H2 · влажность: подтверждена
H3 · плотность: не подтверждена
Дело не закрыто — и теперь понятно, какой опыт его закроет
Спасибо за внимание!
Notes: [≈ 29 с · к концу слайда ≈ 9:00 из 10:00] Показать: Закончите на «Спасибо» и переходите к вопросам; запасные слайды 13–21 под рукой. Главная мысль: Калибровка годится, но в тяжёлых почвах завышает, и сильнее во влажной; доказывать нужно устойчивость; механизм пока открыт. Три мысли напоследок. Первая: по критерию 0,02 заводская калибровка годится, но не бесплатно — в тяжёлых почвах датчик завышает, и тем сильнее, чем влажнее почва. Вторая: доказывать нужно устойчивость, а не только «p меньше 0,05». Третья: гипотеза подтвердилась частично — связь с почвой и влажностью есть, механизм не разделён, плотность не подтвердилась. Именно это показывает, куда идти дальше. Спасибо!

## Slide 13: Запасной: шесть теорий и типы связей
Запасные слайды — для вопросов
Физика почв
доли фаз, плотность, набухание
Химия глин
двойной слой, соли; прокси: MH, ECe
Теория смеси (CRIM)
√ε смеси = Σ доля × √ε
Электро­динамика
скорость ∝ 1/√ε; потери сигнала
Датчик + уравнение
τ → θ: эмпирический перевод
Метрология
эталон U = 0,005; MB, RMSE
Статистика
дисперсионный анализ, блоки, регрессия
Мелиорация
решение: порог полива
Механизм
причина → следствие. Подводит, если есть обратная сила (связанная вода)
Модель
даёт число, его можно проверить. Подводит, если нарушены допущения (плотность)
Косвенный показатель
судим о скрытом по видимому (MH, ECe). Подводит, если прокси ходят парой
Статистический вывод
от колонок к общему. Подводит, если наблюдения не независимы
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают, на чём стоит работа и как связаны теории. Связи четырёх типов: механизм, количественная модель, косвенный показатель, статистический вывод; у каждого своё слабое место.

## Slide 14: Запасной: допущения нашего опыта
Запасные слайды — для вопросов
Допущение | Что мы сделали или знаем | Статус
«Эталон — это истина» | Два способа (вся колонка и микрокерны): расхождение ≤ 0,008, в среднем 0,003; U = 0,005 | частично
«Десять уровней — независимые наблюдения» | Нет: это последовательные состояния одних и тех же колонок | p описательные
«Одна почва представляет группу» | В каждой группе одна почва | экстраполяция
«Колонка не мешает датчику» | До стенки 59–73 мм (рекомендуется ≥ 100), штанги доходят до дна | не проверено
«Объём почвы постоянен» | Нарушено при набухании (почва C, 1,52 г/см³) — эталон по реальному объёму | учтено частично
«Округление опубликованных чисел не меняет выводов» | 20 000 симуляций: доля эффекта почвы 0,07–0,11 держится; граница A–B неустойчива | проверено
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают о надёжности эталона, статистики или колонок. Эта таблица объясняет, почему p-значения названы описательными, а выводы относятся к изученным почвам.

## Slide 15: Запасной: расчёт прогноза модели смеси
Запасные слайды — для вопросов
Chart: Доли объёма при θ = 0,25 (ρs = 2,63 г/см³)
| 1,35 г/см³ | 1,52 г/см³
Твёрдая фаза | 0.513 | 0.578
Вода (θ = 0,25) | 0.25 | 0.25
Воздух | 0.237 | 0.172
1
Модель: √ε смеси = φтв·√4,7 + θ·√80 + φвозд·√1
2
Уплотнение 1,35 → 1,52: твёрдого больше на 0,17 / 2,63 ≈ 0,065 — вместо воздуха
3
Пробег растёт: 0,065 × (√4,7 − 1) = 0,065 × 1,17 ≈ 0,076
4
Датчик читает это как воду вместо воздуха: 0,076 / (√80 − 1) = 0,076 / 7,94 ≈ 0,0095
Прогноз: ≈ +0,0095 (при ρs 2,60–2,67: +0,0094…+0,0096)
Скрыто: та же θ, та же проводимость, нет потерь в пути
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если просят объяснить, откуда +0,0095. Модель: время пробега складывается из времён через фазы; уплотнение при той же влажности заменяет воздух минералами; заводская шкала читает удлинение пробега как воду вместо воздуха.

## Slide 16: Запасной: набухание и пересчёт эталона
Запасные слайды — для вопросов
Сухая: 300 мм
Влажная: ≈ 325 мм
почва = длина штанг
почва выше штанг на ≈ 25 мм
≈ 25 мм
подъём поверхности
8,3 %
объёмная деформация
0,460 > 0,415
θmax больше исходной пористости
Делить воду на прежний объём — значит завысить эталон и занизить видимую ошибку датчика. Эталон считали по реальному объёму: дополнительной ошибки не нашли.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают о набухании. Почва C при 1,52 г/см³ набухла: подъём ≈ 25 мм, объёмная деформация 8,3 %, θmax 0,460 > исходной пористости 0,415. Эталон считали по реальному объёму; дополнительной ошибки не нашли, но сравнение смешано с плотностью и ECe, а почва поднималась выше штанг.

## Slide 17: Запасной: ловушка терминов «глина»
Запасные слайды — для вопросов
Размер частиц, мм (в масштабе)
глина по Качинскому < 0,001
«clay» по USDA и в паспорте < 0,002
физическая глина по Качинскому < 0,01
Ловушка перевода
30 % «clay» из паспорта и 30 % физической глины — разные почвы. «Лёгкая глина» по Качинскому ≠ «clay» по USDA.
Что из этого следует
В группе A физической глины ≤ 20 %, значит, и USDA-глины ≤ 20 %: условие паспорта выполнено. Для B и C проверить нельзя.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают о сравнении с паспортом и зарубежными работами. Физическая глина по Качинскому — частицы < 0,01 мм; глина по USDA и в паспорте — < 0,002 мм. В группе A условие паспорта (< 30 % глины) выполнено заведомо; для B и C проверить нельзя.

## Slide 18: Запасной: статистика ошибки по вариантам
Запасные слайды — для вопросов
Вариант | ECe, дСм/м | MB | RMSE | Δθ min / max | 95 % ДИ для MB | p (MB = 0) | J_nl
A1-n | 0,35 | +0,004 | 0,007 | −0,002 / +0,013 | −0,0003…+0,0083 | 0,066 | −0,263
A2-n | 0,28 | +0,002 | 0,006 | −0,004 / +0,011 | −0,0023…+0,0063 | 0,32 | −0,268
B1-n | 0,52 | +0,007 | 0,011 | −0,003 / +0,019 | +0,0006…+0,0134 | 0,035 | −0,118
B2-n | 0,45 | +0,006 | 0,009 | −0,004 / +0,016 | +0,0009…+0,0111 | 0,025 | 0,000
C1-n | 0,61 | +0,010 | 0,014 | −0,001 / +0,027 | +0,0026…+0,0174 | 0,014 | −0,306
C2-n | 0,49 | +0,008 | 0,012 | −0,002 / +0,022 | +0,0013…+0,0147 | 0,025 | −0,225
м³/м³; MB и RMSE — по средним трёх колонок, n = 10 уровней влажности. ДИ и p описательные (уровни — состояния одних колонок). J_nl < 0 — правосторонняя асимметрия: крупные положительные ошибки во влажной части. Код варианта: группа, плотность (1 — 1,35; 2 — 1,52 г/см³), n — незасолённая.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать при вопросах о точности, доверительных интервалах и асимметрии. MB и RMSE — по средним трёх колонок, n = 10 уровней влажности; ДИ и p описательные (уровни — состояния одних колонок). J_nl < 0 — правосторонняя асимметрия: крупные положительные ошибки приходятся на влажную часть диапазона.

## Slide 19: Запасной: дисперсионный анализ ошибки
Запасные слайды — для вопросов
Источник изменчивости | SS, (м³/м³)² | df | MS, (м³/м³)² | F | p | η²
Почва (T) | 3,63·10⁻⁴ | 2 | 1,82·10⁻⁴ | 2,74 | 0,074 | 0,091
Плотность (ρb) | 4,17·10⁻⁵ | 1 | 4,17·10⁻⁵ | 0,63 | 0,43 | 0,010
Взаимодействие T × ρb | 3,3·10⁻⁶ | 2 | 1,7·10⁻⁶ | 0,03 | 0,98 | 0,001
Внутри вариантов | 3,58·10⁻³ | 54 | 6,63·10⁻⁵ | — | — | 0,898
Всего | 3,99·10⁻³ | 59 | — | — | — | 1,000
N = 60 значений (6 вариантов × 10 уровней, средние трёх колонок); SS восстановлены по MB и RMSE вариантов. Внутривариантный член включает рост ошибки с влажностью. 20 000 симуляций округления: p для почвы 0,04–0,12, η² 0,07–0,11. Эффект плотности −0,0017, 95 % ДИ −0,006…+0,003.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать при вопросах о p = 0,074 и долях изменчивости. Суммы квадратов восстановлены по MB и RMSE вариантов; внутривариантный член включает зависимость ошибки от влажности. 20 000 симуляций ошибки округления: центральные 95 % для p эффекта почвы — 0,04–0,12, для η² — 0,07–0,11.

## Slide 20: Запасной: свойства почв в вариантах
Запасные слайды — для вопросов
Вариант | Группа (физ. глина, %) | ρs, г/см³ | MH, % | ρb, г/см³ | σ1:5, дСм/м | ECe, дСм/м
A1-n | A (10–20) | 2,67 ± 0,01 | 2,1 ± 0,2 | 1,35 ± 0,02 | 0,044 ± 0,003 | 0,35 ± 0,02
A2-n | A (10–20) | 2,67 ± 0,01 | 2,3 ± 0,2 | 1,52 ± 0,02 | 0,036 ± 0,002 | 0,28 ± 0,02
B1-n | B (40–50) | 2,63 ± 0,01 | 6,5 ± 0,3 | 1,35 ± 0,03 | 0,066 ± 0,004 | 0,52 ± 0,03
B2-n | B (40–50) | 2,63 ± 0,01 | 6,8 ± 0,4 | 1,52 ± 0,03 | 0,058 ± 0,004 | 0,45 ± 0,03
C1-n | C (50–65) | 2,60 ± 0,02 | 11,4 ± 0,6 | 1,35 ± 0,03 | 0,078 ± 0,005 | 0,61 ± 0,04
C2-n | C (50–65) | 2,60 ± 0,02 | 11,1 ± 0,6 | 1,52 ± 0,03 | 0,062 ± 0,004 | 0,49 ± 0,03
n = 3, среднее ± SD. Все ECe ниже 1 дСм/м и в 6,6–14 раз ниже порога засоления 4 дСм/м. В плотных вариантах ECe ниже на 0,07–0,12 дСм/м. Почва C2-n набухала при θ > 0,40.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать при вопросах о засолённости, плотности частиц и гигроскопичности. Все ECe ниже 1 дСм/м и в 6,6–14 раз ниже порога засоления 4 дСм/м. В плотных вариантах ECe ниже на 0,07–0,12 дСм/м — это важно для слайда о плотности.

## Slide 21: Запасной: ограничения исследования
Запасные слайды — для вопросов
1. Минеральные почвы, Cорг < 3 %, 20,0 ± 0,5 °C; к органогенным горизонтам выводы не относятся
2. Испытана только ветвь иссушения; при увлажнении показания могут отличаться
3. В поле нужна температурная поправка: 10 °C меняют показания на 0,02–0,08 при θ 0,2–0,4
4. До стенки колонки 59–73 мм (рекомендуется ≥ 100), штанги до дна; микрокерны в 35 мм от оси — эффекты не измерены
5. Объёмная электропроводность не измерялась; глину < 0,002 мм для групп B и C оценить нельзя
6. RMSE по средним трёх колонок — без разброса между датчиками (±0,005…±0,015)
7. Дисперсионный анализ и регрессии — по сводным статистикам вариантов; нужна смешанная модель по 180 значениям
8. Систематическая часть неопределённости эталона (U = 0,005) не входит в ДИ и p
9. Засолённые варианты (ECe 1–4 дСм/м) рассмотрены в отдельной статье
10. Одна почва на группу; минералогия глин не определялась
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах; во время доклада не используется] Показывать, если спрашивают о переносе на поле, о статистике или о методике. Каждое ограничение сформулировано так, как в статье.