Текст доклада · 10 минут

Когда датчик влажности «льстит» почве

Систематическая погрешность заводской калибровки датчиков влажности CS616 в незасолённых почвах разного гранулометрического состава

Вербицкий А. Ю., Приходько И. А., Болдырева Л. М., Кесафоти Х. Е. · Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина

# 1. Как устроен рассказ

Доклад построен как короткое расследование: есть «преступление» (датчик завышает влажность), подозреваемые (глина, соли, плотность), следственный эксперимент, улики, ловушка «не значимо — значит невиновен», неожиданный второй подозреваемый, несбывшийся прогноз, оценка твёрдости улик и план, как закрыть дело. Такая рамка превращает логику доказательства в сюжет, который легко удержать за 10 минут.

| Что требуется от доклада | Где это в докладе |
| --- | --- |
| Зачем это нужно | слайд 2 (цена ошибки в миллиметрах воды, запаздывание полива), слайд 10 (что делать) |
| Что и как мы делали | слайды 3–5 (как работает датчик, механизм, эксперимент) |
| Научные результаты понятным языком | слайд 6 (ошибка — функция влажности, аналогия со спидометром) |
| Доказательства на глубоком уровне | слайд 7 («не значимо» ≠ «невиновен», сравнение на равной влажности), слайд 8 (неразделимые факторы, логика несбывшегося прогноза) |
| Скрытые допущения | слайд 3 (допущения датчика), слайд 8 (допущения прогноза), запасной слайд 14 (допущения опыта) |
| Виды связей между теориями | слайд 9 (измерение, статистический вывод, модель, косвенный показатель), запасной слайд 13 (карта теорий) |
| Перспектива и смысл результата | слайд 11 (решающие опыты «если — то», вопрос к залу), слайд 12 (что осталось открытым) |

## Регламент и хронометраж

Речь — 1019 слов; с учётом того, что числа вслух звучат длиннее, ≈ 1063 произносимых слов. При темпе 130 слов в минуту вместе со сменой слайдов — ≈ 9:00; при медленном темпе 120 слов в минуту — ≈ 9:40. Запасные слайды 13–21 показывают только при вопросах.

Колонка «К концу слайда» — контрольные точки (темп 130 слов в минуту). Если отстаёте больше чем на 20 секунд, сократите следующий слайд до его главной мысли — она выделена в начале каждого слайда.

| № | Слайд | Слов | Время | К концу слайда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Когда датчик влажности «льстит» почве | 42 | ≈ 20 с | 0:24 |
| 2 | Зачем: 0,01 — это 10 мм воды | 82 | ≈ 40 с | 1:08 |
| 3 | Датчик измеряет время, а не воду | 89 | ≈ 41 с | 1:53 |
| 4 | Главный подозреваемый — глина | 103 | ≈ 48 с | 2:45 |
| 5 | Эксперимент: экзамен для датчика | 100 | ≈ 54 с | 3:43 |
| 6 | Чем влажнее почва, тем сильнее завышение | 96 | ≈ 50 с | 4:37 |
| 7 | «Не значимо» — не значит «невиновен» | 111 | ≈ 53 с | 5:34 |
| 8 | Второй подозреваемый и несбывшийся прогноз | 115 | ≈ 53 с | 6:31 |
| 9 | Насколько твёрды улики | 64 | ≈ 30 с | 7:05 |
| 10 | Что делать, пока дело не закрыто | 77 | ≈ 36 с | 7:45 |
| 11 | Как закрыть дело: решающие опыты | 81 | ≈ 38 с | 8:27 |
| 12 | Три мысли, которые стоит унести | 59 | ≈ 29 с | 9:00 |

# 2. Текст по слайдам

## Слайд 1. Когда датчик влажности «льстит» почве

≈ 20 с · к концу слайда 0:24

Главная мысль: Мы выяснили, когда и насколько датчик CS616 завышает влажность в трёх почвах Кубани, и как это доказать.

Показать: Сделайте паузу после вопроса «а если он льстит почве?» — дайте залу секунду.

Уважаемые коллеги! Датчик влажности говорит: воды достаточно, поливать рано. А если он «льстит» почве и видит воду, которой нет? Сегодня — короткое расследование: кто заставляет датчик CS616 завышать влажность в трёх почвах Кубани, как мы это доказали и что с этим делать.

## Слайд 2. Зачем: 0,01 — это 10 мм воды

≈ 40 с · к концу слайда 1:08

Главная мысль: Ошибка в одну сотую — это 10 мм воды в метровом слое; если датчик завышает, полив запаздывает.

Показать: Покажите на схеме: пунктир датчика пересекает порог правее сплошной линии — это и есть запаздывание полива.

Сначала — цена вопроса. Влажность в одну сотую — это литр воды на сто литров почвы, или десять миллиметров воды в метровом слое.

Посмотрите на схему. Почва сохнет, и когда влажность опускается до порога, включается полив. Но если датчик завышает, его пунктир доходит до порога позже, и полив начинается, когда воды уже меньше, чем задумано.

Это не теория. В самой тяжёлой из наших почв у влажного края датчик показывал 0,427 вместо 0,40 — двадцать семь миллиметров воды в метровом слое, которых нет.

## Слайд 3. Датчик измеряет время, а не воду

≈ 41 с · к концу слайда 1:53

Главная мысль: Датчик измеряет время пробега импульса и переводит его во влажность по «словарю», проверенному на других почвах.

Показать: Проведите рукой по столбикам «воздух — минералы — вода»; на двух допущениях сделайте паузу: это ключ ко всему докладу.

Почему? Датчик не видит воду. По двум штангам бежит импульс, и прибор измеряет время пробега. Представьте дорогу из участков с разными ограничениями скорости: через минералы волна идёт примерно вдвое медленнее, чем через воздух, через воду — почти в девять раз. Больше воды — дольше дорога. А заводское уравнение, как переводчик, превращает время во влажность.

У переводчика два скрытых допущения. Первое: время пробега меняет только вода, почва — изолятор. Второе: словарь, проверенный в основном на супесях, годится для любой почвы. В наших тяжёлых почвах ни одно из них не гарантировано.

## Слайд 4. Главный подозреваемый — глина

≈ 48 с · к концу слайда 2:45

Главная мысль: Проводимость глин и солей ослабляет импульс, он позже пересекает порог — датчик «видит» лишнюю воду; отсюда три проверяемых предсказания.

Показать: Укажите на облако ионов, затем на графике — точку, где слабый сигнал позже пересекает порог.

Где первое допущение ломается? Частица глины заряжена, вокруг неё облако подвижных ионов; в порах ещё и раствор солей. Всё это проводит ток. А поверхность у глины огромная, как у сахарной пудры по сравнению с куском сахара.

Ток отнимает у импульса энергию. А прибор срабатывает по порогу, как будильник, который реагирует на громкость: тихий звонок услышишь позже. Прибор решает, что дорога была длиннее, и «видит» лишнюю воду. Связанная вода тянет в обратную сторону, поэтому решает опыт.

Отсюда три предсказания, и каждое можно опровергнуть: ошибка больше в тяжёлой почве; она растёт к насыщению; а ещё её меняет плотность — ведь при уплотнении минералы вытесняют воздух.

## Слайд 5. Эксперимент: экзамен для датчика

≈ 54 с · к концу слайда 3:43

Главная мысль: Датчик сдавал экзамен по весовому эталону в 18 колонках на 10 равновесных ступенях влажности.

Показать: Покажите схему 3 × 2 и цепочку шагов слева направо; «60 средних» понадобятся на слайде 7.

Проверяли как на экзамене. Датчик — студент, ключ с ответами — весовой метод: почву сушат и по потере массы узнают, сколько было воды. Сам ключ точен до 0,005.

Три почвы виноградников: лёгкая, где физической глины — частиц мельче сотой миллиметра — 10–20 процентов, и две тяжёлые, до 65 процентов. Две плотности, по три колонки. Колонки насыщали и ступенями подсушивали при 20 градусах, на каждой из десяти ступеней ждали равновесия: 180 измерений, 60 средних. Так мы убрали пестроту поля, температуру и перетекание воды.

Оценивали два числа: насколько сбит прицел — систематический сдвиг — и типичный промах. Критерий: промах не больше 0,02.

## Слайд 6. Чем влажнее почва, тем сильнее завышение

≈ 50 с · к концу слайда 4:37

Главная мысль: Типичная ошибка в норме, но средний сдвиг направлен вверх и растёт с влажностью — сильнее всего в тяжёлой почве.

Показать: Проведите по веерным линиям от сухой почвы к влажной; бледные точки — состояния вне анализа.

Хорошая новость: типичный промах везде меньше 0,02. Но прицел сбит вверх: в лёгкой почве — на уровне погрешности, в тяжёлых, по описательной оценке, — на 6–10 миллиметров воды в метровом слое.

Главное — форма кривых. В сухой почве ошибка почти нулевая, а с увлажнением линии расходятся веером. Ошибка — не число, а функция влажности, как у спидометра, который чем быстрее едешь, тем сильнее завышает. Между влажностью 0,2 и 0,4 в самой тяжёлой почве она растёт в 2,6 раза быстрее, чем в лёгкой, и у влажного края выходит чуть за паспортный предел. Значит, постоянная поправка не сработает.

## Слайд 7. «Не значимо» — не значит «невиновен»

≈ 53 с · к концу слайда 5:34

Главная мысль: Общий тест заглушён ростом ошибки с влажностью; на равной влажности порядок почв устойчив — вывод описательный.

Показать: Сначала левая полоса (почти вся серая — это «музыка»), затем правый график: ни одна линия не идёт вниз.

Как доказать роль почвы? Здесь ловушка. Если смешать все данные, почва объясняет лишь 9 процентов разброса ошибки, остальное — в основном рост с влажностью. Тест говорит: «не значимо». Но «нет доказательств» — не значит «невиновен». Это как разговор на концерте: он идёт, но его заглушает музыка.

Выключим музыку — сравним почвы при одной и той же влажности. Каждая линия справа — один уровень влажности, и ни одна не идёт вниз: лёгкая почва всегда ниже тяжёлых. Два разных теста — по уровням и по одному лишь порядку — согласны. Интуиция: если бы уровни были независимы, такой порядок случайно выпал бы один раз из 729. Но это состояния одних колонок, поэтому вывод описательный.

## Слайд 8. Второй подозреваемый и несбывшийся прогноз

≈ 53 с · к концу слайда 6:31

Главная мысль: Глина и соли в наших почвах растут вместе — их не разделить; прогноз для плотности не сбылся — порвалось хотя бы одно звено.

Показать: Слева облако «след глины × след солей» вытянуто по диагонали; справа серые столбики прогноза против красных фактических, затем цепь из трёх звеньев.

Мы подозревали глину и мерили её след — гигроскопичность. Сдвиг с ней растёт. Но рядом всё время оказывались соли: на графике слева глинистость и электропроводность растут вместе. Сдвиг объясняют обе, электропроводность даже чуть лучше, — но всего по шести точкам: три почвы, две плотности. Два подозреваемых, которых камера всегда снимает вместе: кто виноват, данные не скажут.

С плотностью — поучительная неудача. Теория смеси предсказала: уплотнение заменит воздух минералами и прибавит почти десять миллиметров. Мы увидели около минус двух. Прогноз — это цепь: модель, та же влажность, та же проводимость. Если все звенья целы, прогноз сбывается; не сбылся — значит, порвалось хотя бы одно. Кандидаты на слайде, но полностью разрыв они не объясняют — вопрос открыт.

## Слайд 9. Насколько твёрды улики

≈ 30 с · к концу слайда 7:05

Главная мысль: Прямые наблюдения твёрды, статистические выводы — средней прочности, причина — пока гипотеза; у каждого типа связи своё слабое место.

Показать: Читайте таблицу сверху вниз: от «видим прямо» к «судим по следам».

Чтобы было честно — насколько твёрд каждый вывод. Связи бывают разной природы. Прямое наблюдение: промах в норме, ошибка растёт с влажностью — твёрдо. Статистический вывод: порядок почв на равной влажности — средне, ведь почва в группе одна. Модель: прогноз для плотности не сбылся — средне, условия сравнения не были равными. Косвенный показатель: виновата именно глина — слабо. Слабые места — это адреса следующих опытов.

## Слайд 10. Что делать, пока дело не закрыто

≈ 36 с · к концу слайда 7:45

Главная мысль: Лёгкие незасолённые почвы — без поправки; тяжёлые — калибровка или весовая проверка; постоянная поправка не годится.

Показать: Пройдите светофор сверху вниз; на графике покажите, что после вычитания константы синяя линия всё равно уходит вверх.

Что делать уже сейчас? Зелёный: в лёгких незасолённых почвах, похожих на нашу, заводская калибровка годится. Жёлтый: в тяжёлых почвах, если порог полива стоит у наименьшей влагоёмкости, калибруйте датчик под почву или проверяйте весовым методом раз-два за сезон. Красный: постоянная поправка ошибается и в сухой, и во влажной почве. Наше предложение, в поле пока не проверенное: брать пробы в двух точках, после полива и перед поливом. Серое: средние почвы мы не испытывали, а в поле нужна температурная поправка.

## Слайд 11. Как закрыть дело: решающие опыты

≈ 38 с · к концу слайда 8:27

Главная мысль: Следующие шаги — проверяемые прогнозы; самый дешёвый — переанализ уже имеющихся 180 значений.

Показать: Задайте залу вопрос «какой опыт решающий?» и выдержите паузу 2–3 секунды.

Как закрыть дело? Каждый шаг — прогноз, который может не сбыться. Если виноваты соли, ошибка вырастет с электропроводностью; засолённые варианты мы разбираем в отдельной статье. Если глина — при равной электропроводности ошибка будет больше там, где больше смектита. Если эффект почвы реален, он переживёт смешанную модель, которая учтёт разброс между колонками, по всем 180 измерениям, а данные уже есть. И идея: поправка по двум входам, время пробега плюс электропроводность. Так же стоит проверять любой датчик, который судит о воде по проницаемости.

## Слайд 12. Три мысли, которые стоит унести

≈ 29 с · к концу слайда 9:00

Главная мысль: Калибровка годится, но в тяжёлых почвах завышает, и сильнее во влажной; доказывать нужно устойчивость; механизм пока открыт.

Показать: Закончите на «Спасибо» и переходите к вопросам; запасные слайды 13–21 под рукой.

Три мысли напоследок. Первая: по критерию 0,02 заводская калибровка годится, но не бесплатно — в тяжёлых почвах датчик завышает, и тем сильнее, чем влажнее почва. Вторая: доказывать нужно устойчивость, а не только «p меньше 0,05». Третья: гипотеза подтвердилась частично — связь с почвой и влажностью есть, механизм не разделён, плотность не подтвердилась. Именно это показывает, куда идти дальше. Спасибо!

# 3. Вопросы и ответы

Ответы рассчитаны на 20–40 секунд. Для вопросов о числах и методике держите наготове запасные слайды (раздел 4).

Вопрос 1. Почему ваши RMSE, 0,006–0,014, ниже, чем в большинстве опубликованных работ?

Ответ. Вероятно, главная причина — условия опыта. Он лабораторный: равновесные состояния, постоянные 20 градусов, а ошибка посчитана по средним трёх колонок. Разброс между датчиками сюда не входит, а по паспорту он от ±0,005 в сухой до ±0,015 в насыщенной почве. Так что наши RMSE — нижняя оценка для отдельных колонок, и ошибка одной установки в поле может быть больше. Для сравнения: в американском обзоре критерий 0,02 выполняли лишь 11 % значений RMSE для заводских калибровок и 48 % — для калибровок под площадку.

Вопрос 2. Почему в дисперсионном анализе почва незначима, p = 0,074, а вы говорите о её влиянии?

Ответ. Потому что тест слушал эффект почвы на фоне сильного шума. Около 90 % изменчивости ошибки — в основном её рост с влажностью внутри каждого варианта, и этот рост попал в ошибку теста. Поэтому p = 0,074 значит не «эффекта нет», а «на таком фоне его не слышно». Если же сравнить группы при одной и той же влажности, порядок A < B ≤ C при плотности 1,35 держится на всех шести уровнях: блоковый анализ p = 0,013, критерий Фридмана p = 0,004. Оба результата я называю описательными.

Вопрос 3. Откуда «один шанс из 729» и почему это не доказательство?

Ответ. Это наглядная интуиция, а не тест. Допустим, почва не влияет. Тогда на каждом уровне влажности наименьшей с равным шансом могла бы оказаться любая из трёх групп. Шанс, что шесть раз подряд это будет группа A, — одна треть в шестой степени, примерно один из 729. Но такой расчёт предполагает независимые броски, а наши шесть уровней — последовательные состояния одних и тех же колонок. Поэтому формально я опираюсь на Фридмана и блоковый анализ и тоже считаю их описательными.

Вопрос 4. Почему не сбылся прогноз модели смеси CRIM для плотности? Значит, модель неверна?

Ответ. Модель предсказывала, что уплотнение с 1,35 до 1,52 прибавит к показаниям около 0,009–0,010. Мы получили минус 0,001–0,002, и интервал от −0,006 до +0,003 прогноз исключает. Но прогноз держится на двух допущениях: та же влажность и та же проводимость. В опыте оба нарушены: у плотных вариантов электропроводность вытяжки ниже на 0,07–0,12, а диапазоны влажности разные. Если в регрессии заменить гигроскопичность на электропроводность, эффект плотности почти исчезает: плюс 0,0004. Возможно, подвели допущения, а не модель, — но и с поправкой на электропроводность до прогноза далеко. Малый реальный эффект плотности мы не можем ни подтвердить, ни исключить.

Вопрос 5. Так всё-таки виновата глина или соли?

Ответ. По этим данным — не разделить. Средний сдвиг растёт и с гигроскопичностью, R² = 0,88, и с электропроводностью вытяжки, R² = 0,96. Но эти показатели сами связаны, r = 0,88: тяжёлые почвы оказались солонее, хотя все далеко ниже порога засоления. В модели с обоими значимой осталась только электропроводность, но это держится примерно в двух третях пересчётов с учётом округления. Так что вклад солей нельзя исключить, и он может быть даже главным. Нужны почвы, где глина и соли не идут вместе.

Вопрос 6. Можно ли переносить ваши результаты на поле?

Ответ. Только с оговорками. Первое — температура. Опыт шёл при 20 градусах, а по данным изготовителя отклонение на 10 градусов меняет неисправленные показания на 0,02–0,08 при влажности 0,2–0,4. Значит, в поле нужна температурная поправка. Второе — мы испытали только ветвь иссушения; при увлажнении показания могут отличаться, и это не проверялось. Третье — почва в колонках нарушенного сложения, по одной почве на группу, а разброс между датчиками в наши цифры не входит.

Вопрос 7. Что вы рекомендуете агроному на практике?

Ответ. Для лёгких незасолённых почв вроде нашей, 10–20 % физической глины, заводскую калибровку можно использовать без поправки. Для тяжёлых, 40–65 %, критерий 0,02 выполняется, но датчик в среднем завышает на 0,006–0,010, а при влажности 0,40 — до 0,027. Если пороги полива стоят около наименьшей влагоёмкости, калибруйте датчик под почву или проверяйте весовым методом один-два раза за сезон. Постоянная поправка не годится: ошибка растёт с влажностью. И почвы с 20–40 % физической глины мы не испытывали.

Вопрос 8. Зачем вам два показателя, MB и RMSE?

Ответ. Они отвечают на разные вопросы. MB — средняя ошибка со знаком, то есть систематический сдвиг: плюс означает завышение. RMSE — корень из среднего квадрата ошибки, «типичный промах»; в нём сидят и сдвиг, и разброс. По RMSE мы проверяем критерий 0,02 — он выполнен везде. А MB показывает направление: сдвиг положительный во всех вариантах, а в тяжёлых почвах отличается от нуля (в описательном смысле). Случайный разброс при усреднении гасится, систематический сдвиг — нет.

Вопрос 9. Максимум 0,027 больше паспортных ±0,025. Это нарушение паспорта?

Ответ. Формально превышение есть, на 0,002. Но это меньше расширенной неопределённости эталона, 0,005, поэтому по одной точке говорить о нарушении паспорта нельзя. Это среднее трёх колонок для группы C при плотности 1,35 и влажности 0,40. Важнее другое: в двух ещё более влажных состояниях, 0,44 и 0,48, которые записаны, но не вошли в анализ, ошибка была +0,031 и +0,038. То есть кривая продолжает расти, и для работы у верхней границы влажности это существенно.

Вопрос 10. Почему вы говорите о физической глине, а не о глине по USDA?

Ответ. Гранулометрию мы определяли пипеточным методом Качинского, поэтому группы заданы по физической глине — частицам мельче 0,01 мм. Глина по USDA — мельче 0,002 мм — входит в неё и поэтому всегда не больше. Названия классов не совпадают: «лёгкая глина» по Качинскому — это не «clay» по USDA. Отсюда следствие: паспортный предел 30 % глины в группе A заведомо выполнен, а для групп B и C проверить его нельзя. И сравнение с литературой поэтому приближённое.

Вопрос 11. Почему колонки в лаборатории, а не сразу поле?

Ответ. Чтобы сравнение было чистым. В колонке задана плотность и известен объём, температура держалась 20 ± 0,5 градуса, каждое состояние доводили до равновесия, а эталон получали двумя способами — взвешиванием всей колонки и по микрокернам — с неопределённостью 0,005. В поле к этому добавляются колебания температуры и различия между датчиками. Плата за чистоту — перенос: в поле ещё нужны температурная поправка и проверка на ветви увлажнения.

Вопрос 12. Не повлияли ли на показания стенки колонки?

Ответ. Не исключаем, и это прямо записано в ограничениях. От штанг до стенки было 59–73 мм: больше 50-миллиметровой зоны, где должна быть только почва, но меньше рекомендованных изготовителем 100 мм для калибровочных ёмкостей. Штанги длиной 300 мм доходили почти до дна. Микрокерны брали в пределах 35 мм от оси датчика, в зоне наибольшей чувствительности. Эти эффекты мы не измеряли, и они могут вносить вклад в абсолютный уровень ошибки.

Вопрос 13. Как вы собираетесь снять статистические ограничения?

Ответ. Главное ограничение: дисперсионный анализ и регрессии считались по сводным статистикам вариантов, без разброса между колонками. Поэтому смещение отдельной колонки или датчика нельзя отличить от эффекта почвы, а остатки не проверить. Решение — переанализ всех 180 колоночных значений смешанной моделью: почва, плотность и уровень влажности — фиксированные эффекты, колонка — случайный. Данные для этого уже есть. А чтобы развести глину и соли, нужны новые почвы.

Вопрос 14. Почему ваш критерий 0,02, а не паспортные 0,025?

Ответ. Это разные мерки. ±0,025 — паспортная точность изготовителя, установленная в основном на почвах класса sandy loam по USDA и более лёгких. Критерий 0,02 по RMSE — требование к точности для управления поливом: нужна точность порядка 0,01–0,02, и этот порог используют при оценке датчиков. Мы проверили оба: RMSE меньше 0,02 во всех вариантах, а паспортные ±0,025 среди анализируемых уровней превышены лишь однажды: 0,027, то есть на 0,002, а это меньше неопределённости эталона.

# 4. Запасные слайды: когда показывать

- Слайд 13. Шесть теорий и типы связей: если спрашивают, на чём стоит работа и как связаны теории

- Слайд 14. Допущения нашего опыта: надёжность эталона, статистики, колонок

- Слайд 15. Расчёт прогноза модели смеси: откуда +0,0095 — расчёт в четыре шага

- Слайд 16. Набухание и пересчёт эталона: вопросы о набухающих почвах

- Слайд 17. Ловушка терминов «глина»: сравнение с паспортом и зарубежными работами

- Слайд 18. Статистика ошибки по вариантам: точные MB, RMSE, доверительные интервалы, p

- Слайд 19. Дисперсионный анализ ошибки: p = 0,074 и доли изменчивости

- Слайд 20. Свойства почв: засолённость, плотность частиц, гигроскопичность

- Слайд 21. Ограничения исследования: перенос на поле, методика, статистика

# 5. Для подготовки (не произносится)

## Логика доказательств в трёх абзацах

«Не значимо» ≠ «невиновен». Дисперсионный анализ сравнивает разброс между почвами с разбросом внутри вариантов. Внутри вариантов почти 90 % изменчивости, в основном это закономерный рост ошибки с влажностью. На таком фоне доля почвы (9 %) не выделяется: p = 0,074. Это говорит «при таком сравнении эффект не виден», а не «эффекта нет».

Сравнение на равной влажности. Если сравнивать почвы внутри каждого уровня влажности (блоки), рост с влажностью перестаёт быть шумом. При плотности 1,35 г/см³ на всех шести уровнях A < B ≤ C: блоковый анализ p = 0,013, ранговый критерий Фридмана p = 0,004. «1 из 729» — интуиция при допущении независимости уровней; уровни — состояния одних колонок, поэтому вывод описательный.

Несбывшийся прогноз. Прогноз модели смеси (+0,0095) верен, если верны модель и все её допущения (та же влажность, та же проводимость). Он не сбылся (наблюдали около −0,0017, описательный ДИ −0,006…+0,003), значит, ложно хотя бы одно звено. Кандидаты есть (ECe у плотных вариантов ниже на 0,07–0,12 дСм/м, диапазоны влажности различаются), но разрыв полностью они не закрывают: с ECe в регрессии эффект плотности ≈ +0,0004, а не +0,0095. Поэтому статья осторожна: малый реальный эффект плотности нельзя ни подтвердить, ни исключить; решающий опыт — уплотнение при выровненной ECe.

## Насколько твёрд каждый вывод

| Утверждение | Чем подтверждено | Тип связи | Твёрдость | Что мешает сказать сильнее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Типичная ошибка (RMSE) ниже 0,02 во всех вариантах | RMSE 0,006–0,014 (табл. III) | прямое измерение | высокая | лаборатория; средние трёх колонок, без разброса между датчиками |
| Ошибка растёт с влажностью | табл. V: прирост 0,008 / 0,014 / 0,021 при θ 0,20 → 0,40 | прямое наблюдение | высокая | до θ 0,40 (два состояния до 0,48 вне анализа); только иссушение |
| На равной влажности A < B ≤ C | 6 уровней при 1,35 г/см³; p = 0,013; Фридман p = 0,004 | статистический вывод | средняя | уровни — состояния одних колонок; одна почва на группу |
| В тяжёлых почвах средний сдвиг вверх | MB +0,006…+0,010; p = 0,014–0,035 (описательно) | статистический вывод | средняя | в группе B сдвиг соизмерим с U эталона 0,005; граница A–B неустойчива к округлению |
| Прогноз модели смеси для плотности не сбылся | ДИ −0,006…+0,003 исключает +0,0095 (описательно) | количественная модель | средняя | ECe и диапазоны влажности вариантов различались; кандидаты разрыв не закрывают |
| Причина — поверхность глин | сдвиг ~ MH: R² = 0,88 | косвенный показатель | низкая | сдвиг ~ ECe: R² = 0,96; r(MH, ECe) = 0,88; шесть точек, три почвы |
| Набухание не добавляет ошибки | MB C2 +0,008 ≤ C1 +0,010 | прямое сравнение | низкая | смешано с плотностью и ECe; почва поднималась выше штанг |

## Аналогии и где они ломаются

| Аналогия | Что она объясняет | Где перестаёт работать |
| --- | --- | --- |
| Расследование (рамка доклада) | гипотеза → предсказание → улики → проверка | в науке «приговор» условный — до новых данных |
| Дорога из участков с ограничениями скорости | время пробега складывается из времён через воздух, минералы и воду | в почве фазы перемешаны; потери на проводимость аналогия не учитывает |
| Переводчик со словарём | заводское уравнение переводит время во влажность | уравнение — эмпирическая формула, проверенная в основном на супесях |
| Сахар и сахарная пудра | одна масса — несравнимо разная поверхность | не объясняет, как поверхность проводит ток |
| Будильник, реагирующий на громкость | ослабленный импульс пересекает порог позже | электроника датчика сложнее; передаёт только направление сдвига |
| Экзамен с ключом ответов | датчик сравнивают с весовым эталоном | у ключа тоже есть погрешность — 0,005 |
| Сбитый прицел и типичный промах | MB — сдвиг, RMSE — промах с учётом разброса | наши «выстрелы» — состояния одних колонок, не независимые |
| Спидометр, который завышает тем сильнее, чем быстрее едешь | ошибка со знаком «плюс», растущая с измеряемой величиной | у датчика рост быстрее к насыщению, а не пропорциональный |
| Разговор на концерте | общий тест заглушён ростом ошибки с влажностью | не доказывает эффект; он показан описательно на равной влажности |
| Два подозреваемых на одной камере | глина и соли меняются вместе | возможно, «виноваты» оба |
| Цепь из звеньев | прогноз верен, если верны все допущения | цепь показывает, что звено слабое, но не какое — это решает опыт |

## Что в докладе добавлено сверх статьи

- Рамка «расследования» и аналогии — пояснения, не данные; у каждой аналогии есть граница (таблица выше).

- Пересчёт в миллиметры: 0,01 м³/м³ = 10 мм воды в метровом слое; 0,027 ≈ 27 мм; +0,0095 ≈ 9,5 мм.

- Схемы на слайдах 2 и 4 — иллюстрации, а не измерения.

- Графики слайдов 6, 7 и 10 построены по табл. V статьи (плотность 1,35 г/см³); дисперсионный анализ — по всем 60 средним.

- График «след глины × след солей» на слайде 8 построен по табл. II (шесть вариантов).

- «(1/3)⁶ ≈ 1 из 729» — интуиция логики рангового теста при допущении независимости уровней, а не самостоятельный тест.

- Остаток после вычитания постоянной поправки +0,010 — арифметика по табл. V.

- Проверка «в двух точках» — наше предложение, в поле не проверялось; так и сказано на слайде.

- Прогнозы «если — то» сформулированы по обсуждению статьи; поправка по двум входам — гипотеза; перенос на другие диэлектрические датчики — методический вывод, а не результат опыта.

## Что подтвердить у авторов

- Состояния вне анализа (θ = 0,44 и 0,48; Δθ = +0,031 и +0,038) взяты из итоговой статьи и везде названы «не вошедшими в анализ» (бледные точки на слайде 6). Если авторы их не подтвердят — убрать.

- Названия почв и их подтипы; название и дату конференции на титульном слайде.