## Slide 1: Когда датчик влажности «льстит» почве
Систематическая погрешность заводской калибровки датчиков влажности CS616 в незасолённых почвах разного гранулометрического состава
Вербицкий А. Ю., Приходько И. А., Болдырева Л. М., Кесафоти Х. Е.
Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина · Краснодар, 2026
A
чернозём обыкновенный
B
чернозём типичный
C
лугово-чернозёмная
CS616
Notes: [≈ 0,5 мин · основной] Главная мысль: Мы проверили, когда и насколько датчик CS616 завышает влажность в почвах Кубани и как это доказать. Уважаемые коллеги! Начну с ситуации, знакомой каждому, кто управляет поливом. Датчик в почве показывает: влажность в норме, поливать рано. Вы доверяете прибору. А прибор, возможно, немного «льстит» почве и показывает больше воды, чем в ней есть. Сегодня я расскажу, когда и насколько датчик CS616 «льстит» почвам Кубани, как мы это доказывали, где наши доказательства сильны, а где нет, и что из этого можно взять в работу. Я постараюсь вести рассуждение так, чтобы его можно было пройти вместе со мной, даже если вы не почвовед и не статистик. Если времени мало: Доклад о том, когда и насколько датчик влажности CS616 завышает показания в почвах Кубани, как это доказать и что с этим делать.

## Slide 2: Главное за 30 секунд
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
≤ 0,014
наибольшая типичная ошибка (RMSE) среди шести вариантов — ниже критерия 0,02
+0,006…+0,010
среднее завышение влажности в тяжёлых почвах — всегда в одну сторону
× 2,6
во столько раз быстрее растёт ошибка с увлажнением в самой тяжёлой почве, чем в лёгкой
Вывод: в тяжёлых почвах поправка к датчику должна зависеть от влажности — постоянное число не подойдёт
Маршрут доклада
1. Зачем
2. Как проверяли
3. Что нашли
4. Как доказали
5. Что делать
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Ошибка везде ниже 0,02, но в тяжёлых почвах датчик систематически завышает влажность, и завышение растёт с увлажнением. Сначала главное, чтобы вы знали, куда мы идём. Три числа. Первое — 0,014. Это наибольшая типичная ошибка датчика среди всех шести вариантов опыта. Она ниже принятого нами критерия 0,02, то есть в целом заводской шкале можно доверять. Второе — от 0,006 до 0,010. На столько в среднем датчик завышает влажность в тяжёлых почвах. Не случайно, то вверх, то вниз, а всё время в одну сторону. Третье — 2,6. Во столько раз быстрее растёт ошибка с увлажнением в самой тяжёлой из наших почв, чем в лёгкой. Отсюда практический вывод: в тяжёлых почвах поправка к датчику должна зависеть от влажности, постоянное число не подойдёт. Дальше я пройду по маршруту внизу слайда: зачем это нужно, как мы проверяли, что нашли, как доказывали и что из этого делать. Если времени мало: Типичная ошибка везде ниже 0,02, но в тяжёлых почвах датчик систематически завышает влажность, и завышение растёт с увлажнением. Поэтому поправка должна зависеть от влажности.

## Slide 3: Ошибка 0,01 — это 10 мм воды в метровом слое
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
0,01
1 л воды на 100 л почвы
10 мм
воды в метровом слое
100 м³
воды на гектар
Паспорт: ±0,025
это до 25 мм воды в метровом слое; точность установлена в основном на супесях и более лёгких почвах
Почему завышение опасно для полива (схема)
влажность
время: почва подсыхает →
порог полива
пора поливать
датчик разрешает полив
фактическая влажность (эталон)
показания датчика
Почва C, наш опыт: эталон 0,40 → датчик 0,427; эталон 0,30 → датчик 0,312
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: 0,01 м³/м³ = 10 мм воды в метровом слое; датчик, который завышает, задерживает полив. Почему это важно. Влажность в нашей работе — доля объёма почвы, занятая водой. Значение 0,01 — один процент: литр воды на сто литров почвы. В метровом слое это десять миллиметров воды, или сто кубометров на гектар. Теперь представьте автоматический полив. Почва подсыхает, и когда влажность падает до порога, система включает воду. На схеме сплошная линия — настоящая влажность, пунктир — показания датчика, который завышает. Пунктир доходит до порога позже. Значит, полив начнётся, когда воды в почве уже меньше, чем задумал агроном. Это не умозрение. В самой тяжёлой из наших почв при настоящей влажности 0,40 датчик показывал 0,427, а при 0,30 — 0,312. Заметьте: во влажной почве расхождение больше. Мы к этому вернёмся. И контекст: паспортная точность датчика, плюс-минус 0,025, установлена в основном на супесях и более лёгких почвах. А на виноградниках края физической глины бывает до 65 процентов. Если времени мало: Ошибка 0,01 — это 10 мм воды в метровом слое. Если датчик завышает, порог полива достигается позже, и полив запаздывает.

## Slide 4: Датчик измеряет не воду, а время пробега
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
датчик
импульс бежит по штангам и возвращается
почва
Chart: Во сколько раз волна медленнее, чем в воздухе (√ε)
| Воздух | Минералы | Вода
√ε | 1 | 2.17 | 8.94
Больше воды в почве
Волна идёт медленнее
Период τ длиннее
Заводской «переводчик»: время → влажность
θ = −0,0663 − 0,0063·τ + 0,0007·τ²
ε: воздух 1 · минералы 4,7 · вода 80; τ — в микросекундах
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Датчик измеряет время пробега импульса; вода тормозит волну почти в 9 раз сильнее воздуха. Чтобы понять, где датчик может ошибиться, нужно понять, что он измеряет. У него две стальные штанги по тридцать сантиметров. По ним бежит электромагнитный импульс, отражается от конца и возвращается, а прибор выдаёт период колебаний — тау, в микросекундах. Главное: датчик измеряет не воду, а время. Полезная и довольно точная аналогия — дорога из участков с разными ограничениями скорости. Общее время поездки складывается из времён на участках. Для волны в почве участки — это воздух, минеральные частицы и вода. В минералах волна идёт примерно в 2,2 раза медленнее, чем в воздухе, а в воде — почти в 9 раз. Эти числа — корни из диэлектрической проницаемости: 1, 4,7 и 80. Вода — самый медленный участок. Поэтому чем больше воды, тем дольше пробег и тем длиннее период. А заводское уравнение, наш «переводчик», превращает период во влажность. Его получили один раз, на определённых почвах. По сути, весь доклад о том, насколько хорош этот перевод в наших почвах. Если времени мало: Датчик измеряет время пробега импульса по штангам; вода тормозит волну почти в 9 раз сильнее воздуха. Заводское уравнение переводит время во влажность.

## Slide 5: Чтобы верить датчику, нужны два допущения
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
1
Почва для волны — изолятор
Пробег удлиняет только вода; по дороге сигнал не теряет энергию.
2
Переводчик универсален
Уравнение, настроенное на одни почвы, верно и для других.
Где производитель гарантирует стандартную шкалу
< 0,5 дСм/м
объёмная электропроводность почвы
< 1,55 г/см³
плотность сложения
< 30 %
глины (частицы мельче 0,002 мм)
Для наших тяжёлых почв это не гарантировано: физической глины до 65 %, а глину < 0,002 мм и объёмную электропроводность мы не измеряли
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Датчик верен, если почва почти не проводит ток и если заводское уравнение подходит к почве. У любого измерения есть допущения, которые обычно не произносят вслух. Давайте произнесём. Первое: пробег удлиняет только вода. То есть почва для волны почти изолятор, и по дороге сигнал не теряет энергию. Второе: «переводчик», настроенный на одни почвы, годится и для других. Производитель честно указывает, где эти допущения заведомо выполняются: объёмная электропроводность почвы ниже 0,5 дециСименса на метр, плотность ниже 1,55 грамма на кубический сантиметр, глины, то есть частиц мельче 0,002 миллиметра, меньше 30 процентов. А если смектита больше четверти, производитель прямо советует калибровку под почву. Для наших тяжёлых почв выполнение этих условий не гарантировано: физической глины в них до 65 процентов, а глину по американской шкале и объёмную электропроводность мы не измеряли. Поэтому вопрос мы поставили так: не «сломается ли датчик», а в какую сторону, насколько и при какой влажности он начнёт ошибаться. Если времени мало: Датчику можно верить, если почва почти не проводит ток и заводское уравнение подходит к почве. Для тяжёлых почв это не гарантировано.

## Slide 6: Глина ослабляет сигнал, и датчик завышает
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
− − −
− − −
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Частица глины несёт заряд (−); вокруг неё — облако подвижных ионов (+), двойной электрический слой. Он проводит ток.
Поверхность смектита 600–800 м²/г — на порядки больше, чем у песка (сахар и сахарная пудра)
Chart: Схема: прибор срабатывает, когда сигнал пересекает порог
сильный сигнал (почва-изолятор) | 0 | 0.33 | 0.551 | 0.699 | 0.798 | 0.865 | 0.909 | 0.939 | 0.959 | 0.973 | 0.982 | 0.988 | 0.992 | 0.994 | 0.996 | 0.998 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ослабленный сигнал (проводящая почва) | 0 | 0.133 | 0.236 | 0.317 | 0.379 | 0.428 | 0.466 | 0.496 | 0.519 | 0.537 | 0.551 | 0.562 | 0.57 | 0.577 | 0.582 | 0.586 | 0.589 | 0.591 | 0.593 | 0.595 | 0.596 | 0.597 | 0.598 | 0.598 | 0.599
порог срабатывания | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
Слабый сигнал пересекает порог позже → τ длиннее → «лишняя вода»
Обратная сила: вода, связанная с поверхностью, тормозит волну слабее свободной и тянет показания вниз. Кто сильнее — решает опыт. Наше предположение: завышение, растущее с влажностью.
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Проводимость глин и солей ослабляет импульс, он позже пересекает порог — датчик завышает; связанная вода действует обратно. Почему первое допущение может нарушаться? В тяжёлой почве у тока есть дороги: через раствор в порах и вдоль поверхности глинистых частиц. Частица глины заряжена, и вокруг неё держится облако ионов — двойной электрический слой, как на схеме слева. Эти ионы подвижны и переносят ток. Поверхности у глины очень много: у смектита 600–800 квадратных метров на грамм, у песка — на порядки меньше. Сравните кусок сахара и сахарную пудру той же массы. Что это значит для сигнала? Проводимость отнимает у импульса энергию, и он слабеет. А прибор срабатывает по порогу, как будильник, реагирующий на громкость. На графике справа: ослабленный сигнал пересекает порог позже. Прибор решает, что путь был длиннее, и «видит» лишнюю воду. На невысокой рабочей частоте датчика в глинах к этому добавляется поляризация на границах частиц — тоже в сторону завышения. Но есть и обратная сила: вода, прочно связанная с поверхностью, тормозит волну слабее свободной и тянет показания вниз. Кто победит, рассуждением не решить. Мы предположили: победит завышение, и расти оно будет с влажностью, потому что водные пути становятся непрерывнее и проводимость растёт. Если времени мало: Глина и соли проводят ток; импульс слабеет и позже пересекает порог срабатывания, поэтому датчик завышает влажность. Связанная вода тянет в обратную сторону; кто сильнее — решает опыт.

## Slide 7: Шесть теорий и четыре типа связей между ними
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Физика почв
доли фаз, плотность, набухание
Химия глин
двойной слой, соли; прокси: MH, ECe
Теория смеси (CRIM)
√ε смеси = Σ доля × √ε
Электро­динамика
скорость ∝ 1/√ε; потери сигнала
Датчик + уравнение
τ → θ: эмпирический перевод
Метрология
эталон U = 0,005; MB, RMSE
Статистика
дисперсионный анализ, блоки, регрессия
Мелиорация
решение: порог полива
Механизм
причина → следствие. Подводит, если есть обратная сила (связанная вода)
Модель
даёт число, его можно проверить. Подводит, если нарушены допущения (плотность)
Косвенный показатель
судим о скрытом по видимому (MH, ECe). Подводит, если прокси ходят парой
Статистический вывод
от колонок к общему. Подводит, если наблюдения не независимы
Notes: [≈ 1 мин · углубление: при нехватке времени — короткая версия] Главная мысль: Работа соединяет шесть теорий; связи между ними бывают четырёх типов, и у каждого своё слабое место. Прежде чем перейти к опыту, взглянем на карту. Работа стоит на стыке шести теорий: физики почв, химии глин, теории диэлектрических смесей, электродинамики, метрологии и статистики. А в конце цепочки — решение мелиоратора. Связи между ними разного рода, и у каждого типа своё слабое место. Первый тип — механизм: причина и следствие. Проводимость вызывает потери сигнала. Подводит, если есть противодействующая сила, как связанная вода. Второй — количественная модель. Модель смеси говорит не «плотность влияет», а «добавит столько-то». Модель ценна тем, что её можно поймать на ошибке. Подводит, если нарушены её допущения. Заводское уравнение — тоже модель, только эмпирическая: она честна в той области, где её получили. Третий — косвенный показатель. Поверхность глин мы не мерили, мы мерили гигроскопичность; проводимость раствора — через вытяжку. Подводит, когда два показателя ходят парой. Четвёртый — статистический вывод: от наших колонок к общему утверждению. Подводит, когда данные не независимы. Дальше я буду называть, на какой тип связи опирается каждый вывод. Если времени мало: Работа соединяет физику почв, химию глин, теорию смеси, электродинамику, метрологию и статистику. Связи бывают четырёх типов — механизм, модель, косвенный показатель, статистический вывод — и у каждого своё слабое место.

## Slide 8: Ловушка терминов: «глина» бывает разной
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Размер частиц, мм (в масштабе)
глина по Качинскому < 0,001
«clay» по USDA и в паспорте < 0,002
физическая глина по Качинскому < 0,01
Для чернозёмов края количественных оценок не было
Ловушка перевода
30 % «clay» из паспорта и 30 % физической глины — разные почвы. «Лёгкая глина» по Качинскому ≠ «clay» по USDA.
Что из этого следует
В группе A физической глины ≤ 20 %, значит, и USDA-глины ≤ 20 %: условие паспорта выполнено. Для B и C проверить нельзя.
Notes: [≈ 1 мин · можно пропустить] Главная мысль: «Физическая глина» (< 0,01 мм) и «clay» по USDA (< 0,002 мм) — разные величины; паспортные пороги нельзя переносить напрямую. Короткое отступление для тех, кто читает зарубежные работы. Для чернозёмов Краснодарского края количественных оценок этой ошибки в доступной литературе не было; были данные из США, с других почв. Переносить их надо осторожно. У нас, по шкале Качинского, «физическая глина» — это все частицы мельче 0,01 миллиметра. В паспорте датчика и в американской классификации «глина» — частицы мельче 0,002 миллиметра. На схеме это нарисовано в масштабе: второе — лишь часть первого. Значит, «30 процентов глины» в паспорте и «30 процентов физической глины» у нас — разные почвы, а одинаковые названия классов не совпадают по смыслу: «лёгкая глина» по Качинскому — это не «clay» по USDA. Есть и полезное следствие. В группе A физической глины не больше 20 процентов, значит, и американской глины не больше 20, и условие производителя выполнено. Для групп B и C проверить это нельзя, и честнее сказать об этом прямо. Если времени мало: «Физическая глина» по Качинскому (< 0,01 мм) и «clay» по USDA (< 0,002 мм) — разные величины, поэтому паспортные пороги нельзя переносить напрямую.

## Slide 9: Три предсказания, каждое можно опровергнуть
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
H1
Ошибка растёт с содержанием физической глины
Опровергнет: ошибка одинакова в лёгких и тяжёлых почвах
H2
Ошибка растёт с влажностью, всё быстрее к насыщению
Опровергнет: ошибка постоянна или растёт по прямой
H3
Плотность влияет, и по-разному в разных почвах
Опровергнет: плотность не меняет ошибку или меняет её одинаково везде
Каждое предсказание запрещает часть результатов. Итоги — на последнем слайде.
Notes: [≈ 0,5 мин · основной] Главная мысль: Гипотеза разложена на три предсказания с заранее названными условиями опровержения. Теперь гипотеза. Хорошая гипотеза не говорит «что-то, наверное, влияет». Она запрещает часть возможных результатов. Поэтому у нас три предсказания, и для каждого заранее ясно, что его опровергнет. Первое: ошибка растёт с содержанием физической глины. Опровергнет одинаковая ошибка в лёгких и тяжёлых почвах. Второе: ошибка растёт с влажностью, причём нелинейно, всё быстрее к насыщению. Опровергнет постоянная ошибка или прямая линия. Третье: влияет и плотность сложения, причём по-разному в разных почвах. Опровергнет отсутствие эффекта плотности или одинаковый эффект везде. За третьим предсказанием стоит модель смеси, так что его провал был бы информативен. Чем всё закончилось, я покажу в итогах, вернувшись к этим трём строкам. Если времени мало: Три предсказания: ошибка растёт с глинистостью; растёт с влажностью нелинейно; зависит от плотности по-разному в разных почвах. Каждое можно опровергнуть.

## Slide 10: Эксперимент как экзамен с ключом ответов
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Схема опыта: 3 почвы × 2 плотности
A
10–20 % физ. глины
1,35 г/см³
1,52 г/см³
B
40–50 %
1,35 г/см³
1,52 г/см³
C
50–65 %
1,35 г/см³
1,52 г/см³
плотность
все почвы незасолённые: ECe 0,28–0,61 дСм/м
6 × 3 × 10 = 180
вариантов × колонок × ступеней влажности
Датчик с заводским уравнением
= студент
Термостатно-весовой метод
= ключ с ответами (неопределённость 0,005)
Насыщение снизу, 48 ч
Ступенчатое иссушение при 20 °C
Ожидание равновесия 8–36 ч
Снимок: период τ + масса колонки
Колонка 152 мм × 300 мм, три слоя уплотнения. Каждое решение убирает одну постороннюю причину.
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Датчик сравнивали с весовым эталоном в 18 колонках при 10 равновесных уровнях влажности и постоянной температуре. Как проверить? Мы устроили датчику экзамен. Датчик со своим уравнением — студент. Ключ с ответами — термостатно-весовой метод: почву взвешивают, сушат при 105 градусах и по потере массы узнают, сколько было воды. Это самый прямой способ, но и у него есть неопределённость — 0,005. Билеты — три почвы с виноградников края: чернозём обыкновенный с 10–20 процентами физической глины, чернозём типичный с 40–50 и лугово-чернозёмная почва с 50–65. Все незасолённые. Каждую набили в колонки до двух плотностей, 1,35 и 1,52: шесть вариантов, по три колонки. Колонку насыщали водой снизу, а потом ступенчато подсушивали при 20 градусах. На каждой ступени ждали равновесия, от 8 до 36 часов, пока период сигнала и масса не переставали меняться. Десять ступеней — 180 значений. Каждое решение убирает постороннюю причину: перемешанная почва — пестроту поля, постоянная температура — температурный сдвиг, ожидание равновесия — перераспределение воды. За эту чистоту мы платим удалённостью от поля. Если времени мало: Датчик сравнивали с термостатно-весовым эталоном в 18 колонках: 3 почвы × 2 плотности × 3 повторности, 10 ступеней влажности, 20 °C, равновесие на каждой ступени.

## Slide 11: Ошибку описывают два числа: сдвиг и промах
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
MB — сдвиг центра кучки от яблочка
RMSE² = MB² + разброс²
типичный промах складывается из сдвига и разброса
MB ≈ 0: ошибки случайны, то выше, то ниже — при усреднении гасятся
MB > 0: систематическое завышение — усреднение не поможет; опасно для порога полива
Критерий приемлемости: RMSE ≤ 0,02
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: MB — средний сдвиг со знаком, RMSE — типичный промах; RMSE² = MB² + разброс². Опасна систематическая часть. Как измерить ошибку? В каждой точке это показание датчика минус эталон. А чтобы описать всю серию, нужны два числа. Представьте мишень. Первое число, MB, — насколько центр кучки пуль сдвинут от яблочка. Положительный MB значит, что датчик в среднем завышает. Второе, RMSE, — типичное расстояние пули от яблочка; в него входят и сдвиг, и разброс. Связь строгая: квадрат RMSE равен квадрату MB плюс квадрат разброса. Отсюда важное различие. Если MB около нуля, ошибки случайны и при усреднении гасятся. Если MB заметно больше нуля, ошибка систематическая: усреднение её не уберёт, и для порогового полива опасна именно она. Критерий приемлемости — RMSE не больше 0,02: на такую точность ориентируются при управлении поливом. И сразу оговорка: наши RMSE посчитаны по средним трёх колонок, поэтому разброс между отдельными датчиками сюда не входит. По паспорту он от ±0,005 в сухой до ±0,015 в насыщенной почве. Если времени мало: MB — средний сдвиг (его знак показывает завышение или занижение), RMSE — типичный промах; RMSE² = MB² + разброс². Критерий: RMSE ≤ 0,02.

## Slide 12: Где могли ошибиться мы сами
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Допущение | Что мы сделали или знаем | Статус
«Эталон — это истина» | Два способа (вся колонка и микрокерны): расхождение ≤ 0,008, в среднем 0,003; U = 0,005 | частично
«Десять уровней — независимые наблюдения» | Нет: это последовательные состояния одних и тех же колонок | p описательные
«Одна почва представляет группу» | В каждой группе одна почва | экстраполяция
«Колонка не мешает датчику» | До стенки 59–73 мм (рекомендуется ≥ 100), штанги доходят до дна | не проверено
«Объём почвы постоянен» | Нарушено при набухании (почва C, 1,52 г/см³) — эталон по реальному объёму | учтено
«Округление опубликованных чисел не меняет выводов» | 20 000 симуляций: доля эффекта почвы 0,07–0,11 держится; граница A–B неустойчива | проверено
Поэтому дальше: «описательно» и «в изученных почвах»
Notes: [≈ 1 мин · углубление: при нехватке времени — короткая версия] Главная мысль: Допущения нашего собственного опыта названы явно, и для каждого сказано, что с ним сделано. Теперь то, что в докладах делают редко: допущения нашего собственного опыта. Если мы требуем честности от датчика, надо требовать её и от себя. Эталон — истина? Мы считали его двумя способами, по всей колонке и по микрокернам: расхождение не больше 0,008, в среднем 0,003. Неопределённость 0,005 соизмерима со сдвигом в лёгких почвах, это надо помнить. Десять уровней влажности — независимые наблюдения? Нет, это состояния одних и тех же колонок. Поэтому p-значения дальше я называю описательными. Одна почва представляет группу? В каждой группе почва одна, так что перенос на класс почв — экстраполяция. Колонка не мешает датчику? До стенки 59–73 миллиметра при рекомендуемых ста, штанги доходят до дна. Влияние мы не измеряли, хотя условия у всех вариантов одинаковы. Объём постоянен? Одна почва набухла, и эталон пересчитан по реальному объёму. А округление опубликованных чисел мы проверили симуляциями: граница между группами A и B неустойчива, а доля эффекта почвы держится. Эта таблица объясняет, почему дальше вы будете слышать «описательно» и «в изученных почвах». Если времени мало: Наши допущения: эталон точен до 0,005; уровни влажности не независимы; одна почва на группу; влияние стенок не измерено; при набухании объём пересчитан; устойчивость к округлению проверена симуляциями.

## Slide 13: Точность в норме, но в тяжёлых почвах хуже
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: вариант: почва (A, B, C) и плотность (1 — 1,35; 2 — 1,52 г/см³)
| A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2
MB (средний сдвиг) | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.008
RMSE (типичный промах) | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.012
Критерий 0,02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
0,006–0,014
RMSE во всех шести вариантах — ниже критерия 0,02
1 : 1,5 : 2
рост RMSE от A к B и C (0,0065; 0,0100; 0,0130)
MB > 0
везде завышение; в A неотличимо от нуля, в B и C +0,006…+0,010
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: RMSE везде 0,006–0,014 (< 0,02), но растёт от лёгкой почвы к тяжёлой; сдвиг везде положительный. Первый результат двуликий. Первое лицо: во всех шести вариантах RMSE от 0,006 до 0,014. Красный пунктир критерия 0,02 не достаёт ни один столбик. Если вам достаточно точности 0,02, заводская шкала для этих почв годится. Второе лицо: посмотрите на форму графика. Ошибка растёт слева направо, от лёгкой почвы к тяжёлой: средний RMSE по группам 0,0065, 0,0100 и 0,0130, примерно один к полутора к двум. А коричневые столбики — средний сдвиг — положительны во всех вариантах: датчик везде завышает. В лёгкой почве, группе A, сдвиг статистически от нуля не отличим: плюс 0,002 и плюс 0,004. В тяжёлых, B и C, завышение в среднем 0,006–0,010, и от нуля оно отличимо. Оговорка: граница между A и B чувствительна даже к округлению исходных чисел. В симуляциях вывод для A1 менялся в 28 процентах случаев, для B1 — в 15. Поэтому резкой границы я не утверждаю. Устойчива тенденция: чем тяжелее почва, тем больше завышение. Если времени мало: RMSE везде 0,006–0,014, ниже 0,02. Но ошибка растёт от лёгкой почвы к тяжёлой (1 : 1,5 : 2), а сдвиг везде положительный: в тяжёлых почвах завышение 0,006–0,010.

## Slide 14: Чем влажнее почва, тем больше ошибка
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: влажность по эталону θ, м³/м³
| 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.44 | 0.48
A (10–20 % физ. глины) | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.011
B (40–50 %) | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.019
C (50–65 %) | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.027
C: состояния вне анализа | 0.027 | 0.031 | 0.038
Паспортный предел 0,025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
Прирост ошибки при θ от 0,20 до 0,40
A
+0,008 м³/м³
B
+0,014 м³/м³
C
+0,021 м³/м³
× 2,6
во столько раз ошибка в C прирастает сильнее, чем в A. Бледные точки (0,44 и 0,48, вне анализа): +0,031 и +0,038 — плато нет
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Ошибка — функция влажности: от 0,20 до 0,40 она прибавляет 0,008 в лёгкой почве и 0,021 в тяжёлой. Второй результат, пожалуй, главный для практики. Ошибка датчика — не число, а функция влажности. Как линейка, которая растягивается: у начала шкалы всё точно, дальше расхождение копится. В сухой почве ошибка близка к нулю во всех группах: линии стартуют вместе. С увлажнением они расходятся веером. Когда влажность растёт от 0,20 до 0,40, ошибка в группе A прибавляет 0,008, в B — 0,014, в C — 0,021, в 2,6 раза больше, чем в A. Максимум среди десяти анализируемых уровней — плюс 0,027 в группе C при влажности 0,40. Это выше паспортного предела на 0,002, то есть меньше неопределённости эталона: формально превышение, по сути — на грани различимости. Бледные точки — два ещё более влажных состояния той же почвы, 0,44 и 0,48. В статистику они не вошли, но ошибка там 0,031 и 0,038: кривая на плато не выходит. Два следствия. Постоянная поправка не сработает — нужна поправка, зависящая от влажности. И ошибка максимальна в верхней части диапазона, а пороги полива задают как раз там, вблизи наименьшей влагоёмкости. Если времени мало: Ошибка растёт с влажностью: от 0,20 до 0,40 она прибавляет 0,008 в лёгкой почве и 0,021 в тяжёлой. Постоянная поправка не годится.

## Slide 15: «Не значимо» не значит «эффекта нет»
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: Все уровни влажности в одной куче: облака перекрываются
| A | B | C
c1 | 0 | 0.001 | 0.001
c2 | 0.001 | 0.002 | 0.002
c3 | 0.003 | 0.005 | 0.006
c4 | 0.005 | 0.009 | 0.012
c5 | 0.01 | 0.017 | 0.022
c6 | 0.011 | 0.019 | 0.027
среднее по группе | 0.005 | 0.0088 | 0.0117
● отдельные уровни влажности ●— среднее по группе
Иллюстрация: табл. V, 6 уровней, плотность 1,35 г/см³
Chart: Доли изменчивости ошибки (все 60 значений)
Почва 9,1 % | 9.1
Плотность 1,0 % | 1
Взаимодействие 0,1 % | 0.1
Внутри вариантов 89,8 % | 89.8
Почва: F(2; 54) = 2,74; p = 0,074
«Не значимо» = «не слышно на этом шуме», а не «эффекта нет»
Разговор на концерте: разговор есть, но его заглушает музыка — рост ошибки с влажностью
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: 90 % разброса ошибки — её рост с влажностью; на этом фоне тест не слышит эффект почвы (p = 0,074), но это не доказывает его отсутствия. Теперь самое тонкое место — как доказывать. Здесь есть парадокс, на котором спотыкаются и опытные исследователи. Мы разложили изменчивость ошибки на части. Различия между вариантами объясняют около десяти процентов: почва 9,1, плотность 1,0. Остальные девяносто — изменчивость внутри вариантов, и почти вся она — рост ошибки с влажностью. Дисперсионный анализ сравнивает различия между группами с разбросом внутри групп. А разброс внутри огромный. Слева это видно на наших данных: если сложить все уровни влажности в одну кучу, облака трёх групп почти целиком перекрываются, хотя средние явно растут. И тест даёт для почвы p = 0,074 — формально «не значимо». Аналогия: вы пытаетесь расслышать разговор на концерте. Разговор есть, но его заглушает музыка, и музыка здесь — рост ошибки с влажностью. Вывод «разговора нет» был бы ошибкой. Тест говорит не «эффекта нет», а «на таком шуме я его не слышу». И честно: этот анализ восстановлен по сводным статистикам вариантов, а не по сырым значениям колонок. Как снять это ограничение, я скажу в конце. Если времени мало: 90 % разброса ошибки — её рост с влажностью внутри вариантов; на этом фоне тест даёт для почвы p = 0,074. «Не значимо» значит «не слышно на этом шуме», а не «эффекта нет».

## Slide 16: На равной влажности: всегда A < B ≤ C
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: Те же точки, соединённые по уровню влажности
| A | B | C
θ = 0,05 | 0 | 0.001 | 0.001
θ = 0,10 | 0.001 | 0.002 | 0.002
θ = 0,20 | 0.003 | 0.005 | 0.006
θ = 0,30 | 0.005 | 0.009 | 0.012
θ = 0,38 | 0.01 | 0.017 | 0.022
θ = 0,40 | 0.011 | 0.019 | 0.027
Интуиция: если бы почва не влияла, A оказалась бы наименьшей на всех 6 уровнях с шансом (1/3)⁶ ≈ 1 из 729
Влажность — блок
F(2; 10) = 6,92
p = 0,013
Фридман: только порядок
χ²(2) = 11,27
p = 0,004
Граница вывода: уровни — состояния одних колонок, почва в группе одна. Порядок устойчив в изученных почвах; перенос на другие — гипотеза
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: При сравнении на равной влажности порядок групп устойчив на всех шести уровнях (p = 0,013; Фридман p = 0,004); вывод описательный. Как расслышать разговор? Выключить музыку — сравнивать группы при одной и той же влажности. Как сравнивать трёх бегунов на каждой из шести отметок дистанции, а не смешивать все их времена в одну кучу. Это те же точки, что на прошлом слайде, только теперь точки одной влажности соединены линией. Все шесть линий идут вверх, местами горизонтально, и ни одна — вниз. На каждом уровне A меньше B, а B не больше C. Насколько это убедительно? Интуиция: если бы почва не влияла, на каждом уровне наименьшей с равным шансом могла бы оказаться любая из трёх групп. Шанс, что шесть раз подряд это будет A, — одна треть в шестой степени, примерно один из 729. Формальные тесты согласны. Анализ, где влажность — блок: p = 0,013. Критерий Фридмана, который смотрит только на порядок и не предполагает формы распределения: p = 0,004. Граница вывода: шесть уровней — состояния одних колонок, а не независимые броски, и почва в группе одна. Поэтому вывод такой: порядок устойчив при любой влажности в изученных почвах. Перенос на другие почвы — гипотеза. Если времени мало: При сравнении на одной влажности порядок A < B ≤ C сохраняется на всех шести уровнях (p = 0,013; Фридман p = 0,004). Вывод описательный: уровни — состояния одних колонок.

## Slide 17: Глина и соли ходят парой: виновник не ясен
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: Подозреваемый 1 — поверхность глин (MH): R² = 0,88
| 2.1 | 2.3 | 6.5 | 6.8 | 11.4 | 11.1 | 0 | 12
шесть вариантов | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.008
аппроксимация | 0.0017 | 0.00962
Chart: Подозреваемый 2 — соли (ECe): R² = 0,96
| 0.35 | 0.28 | 0.52 | 0.45 | 0.61 | 0.49 | 0.25 | 0.65
шесть вариантов | 0.004 | 0.002 | 0.007 | 0.006 | 0.01 | 0.008
аппроксимация | 0.001475 | 0.010875
r = 0,88
между MH и ECe: подозреваемые всегда вместе
p = 0,017
в модели с обоими значима ECe, но вывод хрупкий; почв три, а не шесть
Нужны почвы, где глина и соли не ходят парой
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Сдвиг связан и с гигроскопичностью (R² = 0,88), и с электропроводностью (R² = 0,96), но они связаны между собой (r = 0,88): причину не разделить. Теперь вопрос «почему», и здесь работают косвенные показатели с нашей карты. Поверхность глин мы оценивали через максимальную гигроскопическую влажность — сколько воды почва забирает из влажного воздуха. Как будто площадь губки измеряют по воде, которую она втянула. Проводимость порового раствора — через электропроводность вытяжки. Средний сдвиг растёт с гигроскопичностью: R² = 0,88. Но с электропроводностью он связан ещё теснее: R² = 0,96. Казалось бы, виновник ясен. Нет: два показателя сами тесно связаны, r = 0,88. В нашем наборе тяжёлые почвы оказались и чуть более солёными, хотя все они далеко ниже порога засоления. Это два подозреваемых, которых камера всегда снимает вместе. В модели с обоими значимой осталась только электропроводность, но вывод хрупкий: он держится примерно в двух третях пересчётов с учётом округления. И почв всего три, так что шесть точек не независимы: по трём средним p уже 0,07. Итог: механизм не доказан, а лишь не опровергнут. Отделить проводимость раствора от поверхностной проводимости глин эти данные не позволяют. Нужны почвы, где глина и соли не ходят парой. Если времени мало: Сдвиг растёт и с гигроскопичностью (R² = 0,88), и с электропроводностью (R² = 0,96), но эти показатели связаны (r = 0,88). Глину и соли разделить нельзя — нужны почвы, где они не идут вместе.

## Slide 18: Теория смеси: уплотнение добавит ≈ +0,0095
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: Доли объёма при θ = 0,25 (ρs = 2,63 г/см³)
| 1,35 г/см³ | 1,52 г/см³
Твёрдая фаза | 0.513 | 0.578
Вода (θ = 0,25) | 0.25 | 0.25
Воздух | 0.237 | 0.172
1
Модель: √ε смеси = φтв·√4,7 + θ·√80 + φвозд·√1
2
Уплотнение 1,35 → 1,52: твёрдого больше на 0,17 / 2,63 ≈ 0,065 — вместо воздуха
3
Пробег растёт: 0,065 × (√4,7 − 1) = 0,065 × 1,17 ≈ 0,076
4
Датчик читает это как воду вместо воздуха: 0,076 / (√80 − 1) = 0,076 / 7,94 ≈ 0,0095
Прогноз: ≈ +0,0095 (при ρs 2,60–2,67: +0,0094…+0,0096)
Скрыто: та же θ, та же проводимость, нет потерь в пути
Notes: [≈ 1 мин · углубление: при нехватке времени — короткая версия] Главная мысль: По модели смеси уплотнение 1,35 → 1,52 заменяет воздух минералами; датчик прочтёт это как ≈ +0,0095 воды. Теперь плотность, и я хочу, чтобы этот прогноз вы могли посчитать сами. Помните дорогу из участков? Модель смеси, CRIM, говорит ровно это: время пробега через смесь складывается из времён через каждую фазу. Корень из проницаемости смеси равен сумме долей фаз, умноженных на корни их проницаемостей. Слева — доли объёма при одной и той же влажности 0,25. При уплотнении с 1,35 до 1,52 вода та же, а часть воздуха заменяют твёрдые частицы: 0,17, делённые на плотность частиц 2,63, — примерно 0,065 доли. Каждая такая доля меняет «воздушный» участок дороги на «минеральный»: корень из 4,7 минус единица, то есть 1,17. Пробег растёт на 0,065 × 1,17 ≈ 0,076. А датчик любое удлинение читает как воду, вытеснившую воздух: каждая доля воды добавляет корень из 80 минус единица, почти 7,94. Делим: 0,076 / 7,94 ≈ 0,0095. Это и есть прогноз: плотная почва покажет примерно на 0,0095 больше. Запомните скрытые допущения этого расчёта: та же влажность, та же проводимость, никаких потерь в пути. Через минуту они понадобятся. Если времени мало: По модели смеси при той же влажности уплотнение заменяет воздух минералами и удлиняет пробег; датчик прочтёт это как ≈ +0,0095 воды. Допущения: та же влажность и та же проводимость.

## Slide 19: Прогноз не сбылся: какое допущение подвело
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Chart: почва
| A | B | C
Прогноз CRIM | 9.5 | 9.5 | 9.5
Наблюдалось | -2 | -1 | -2
модель ∧ та же θ ∧ та же проводимость ⇒ +0,0095
наблюдали −0,0017 (ДИ −0,006…+0,003) ⇒ ложно хотя бы одно звено
×
«Та же проводимость» нарушена
ECe у плотных ниже на 0,07–0,12 дСм/м; с ECe в регрессии эффект плотности +0,0004 (p = 0,51)
×
«Та же влажность» нарушена
средние посчитаны по разным диапазонам влажности, а ошибка растёт с θ
?
Сама модель
в таком виде не содержит проводимости — описывает изолятор
Малый эффект плотности нельзя ни подтвердить, ни исключить
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Наблюдали −0,001…−0,002 вместо +0,0095; нарушены допущения «та же проводимость» и «та же влажность». Плотность — не главный источник ошибки. А что получилось? Разность сдвигов между плотными и рыхлыми вариантами: минус 0,002 в группе A, минус 0,001 в B, минус 0,002 в C. Не плюс 0,0095, а чуть меньше нуля. Доверительный интервал эффекта плотности — от минус 0,006 до плюс 0,003, и прогноз в него не попадает. Что делать, когда прогноз не сбывается? Вспомнить логику. Прогноз выведен из связки: модель плюс та же влажность плюс та же проводимость. Если вывод ложен, ложно хотя бы одно звено. Проверим звенья. «Та же проводимость» нарушена: у плотных вариантов электропроводность вытяжки ниже на 0,07–0,12 дециСименса на метр. Меньше проводимости — меньше потерь — меньше завышения, и это могло съесть плюс от твёрдой фазы. Данные это поддерживают: если в регрессии заменить гигроскопичность на электропроводность, эффект плотности становится плюс 0,0004 при p = 0,51. «Та же влажность» тоже нарушена: средние посчитаны по разным диапазонам влажности, а ошибка с влажностью растёт. А сама модель в таком виде проводимости не содержит: она описывает изолятор. Итог: малый реальный эффект плотности нельзя ни подтвердить, ни исключить. Но в диапазоне 1,35–1,52 плотность — не главный источник ошибки; главные — почва и влажность. Если времени мало: Наблюдали −0,001…−0,002 вместо +0,0095; интервал −0,006…+0,003 прогноз исключает. Подвели допущения «та же проводимость» и «та же влажность». Плотность — не главный источник ошибки.

## Slide 20: Набухание: пересчёт эталона по объёму
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Сухая: 300 мм
Влажная: ≈ 325 мм
почва = длина штанг
почва выше штанг на ≈ 25 мм
≈ 25 мм
подъём поверхности
8,3 %
объёмная деформация
0,460 > 0,415
θmax больше исходной пористости
Делить воду на прежний объём — значит завысить эталон и занизить видимую ошибку датчика. Эталон считали по реальному объёму: дополнительной ошибки не нашли.
Notes: [≈ 1 мин · можно пропустить] Главная мысль: Тяжёлая почва при 1,52 г/см³ набухла на 8,3 %; эталон пересчитан по реальному объёму, дополнительной ошибки не найдено. Короткий, но поучительный эпизод. Самая тяжёлая почва при высокой плотности набухла: поверхность поднялась примерно на 25 миллиметров, объём вырос на 8,3 процента. Признак простой: максимальная влажность 0,460 больше исходной пористости 0,415. Воды больше, чем было места, — значит, места стало больше. Почему это важно? Влажность — это вода, делённая на объём. Если почва вздулась, а делить на прежний объём, эталон окажется завышен, и ошибка датчика будет выглядеть меньше, чем есть. Поэтому эталон здесь считали по реальному объёму. После такой поправки дополнительной ошибки от набухания не нашли. Две оговорки: сравнение смешано с плотностью и электропроводностью, а на самых влажных уровнях вздувшаяся почва поднималась выше штанг, так что датчик видел не весь объём. Практический вывод для лабораторий: при калибровке набухающих почв следите за подъёмом поверхности. Если времени мало: Тяжёлая почва при плотности 1,52 набухла на 8,3 %; эталон пересчитан по реальному объёму, дополнительной ошибки не найдено.

## Slide 21: Что делать практику: светофор
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Лёгкие, 10–20 % физ. глины
заводская калибровка без поправки
Тяжёлые, 40–65 %
в среднем +0,006…+0,010 (6–10 мм в метровом слое), до +0,027 во влажной: калибровка под почву или 1–2 весовые проверки за сезон
Постоянная поправка
не годится: ошибка растёт с влажностью (график справа)
Серая зона
20–40 % физ. глины не испытаны; в поле нужна температурная поправка
Chart: Постоянная поправка +0,010 в почве C
| 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,38 | 0,40
Ошибка в почве C | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.012 | 0.022 | 0.027
Остаток после вычитания +0,010 | -0.009 | -0.008 | -0.004 | 0.002 | 0.012 | 0.017
Проверять в двух точках: после полива (влажно) и перед поливом (сухо). Одна точка даёт сдвиг, две — ещё и наклон. Следствие из данных; в поле не проверено.
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Лёгкие почвы — без поправки; тяжёлые — калибровка или 1–2 весовые проверки за сезон, лучше в двух точках влажности; постоянная поправка не годится. Теперь от результатов к действиям, в виде светофора. Зелёный: лёгкие почвы, 10–20 процентов физической глины, как наша группа A. Заводскую калибровку можно использовать без поправки. Жёлтый: тяжёлые почвы, 40–65 процентов. Критерий 0,02 выполняется, но в среднем датчик завышает на 0,006–0,010, то есть на 6–10 миллиметров воды в метровом слое, а во влажной почве до 0,027. Если пороги полива стоят около наименьшей влагоёмкости, нужна калибровка под почву или проверка весовым методом один-два раза за сезон. Красный: постоянная поправка. На графике видно почему: если вычесть из показаний средний сдвиг 0,010, то в сухой почве мы ошибёмся на 0,009 в другую сторону, а во влажной останется плюс 0,017. Отсюда совет, который прямо следует из второго результата: проверять в двух точках — во влажной почве, вскоре после полива, и в подсохшей, перед поливом. Одна точка показывает сдвиг, две — ещё и наклон. Это наше следствие из данных; в поле его ещё предстоит проверить. Серая зона: почвы с 20–40 процентами физической глины мы не испытывали. И в поле нужна температурная поправка: по данным производителя, десять градусов меняют показания на 0,02–0,08 при влажности 0,2–0,4. Если времени мало: Лёгкие почвы — без поправки; тяжёлые — калибровка под почву или 1–2 весовые проверки за сезон, лучше в двух точках влажности; постоянная поправка не годится.

## Slide 22: Что из работы можно взять в другие задачи
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
1
Ошибка — функция, а не число
проверять и калибровать по всему рабочему диапазону влажности
2
Сравнивай при равных условиях
блокирование по влажности — для любого калибровочного опыта
3
Прокси ходят парами
разводить связанные факторы планом опыта, а не расчётом
4
Несбывшийся прогноз — подарок
количественная модель указывает, какое допущение проверить
5
Ошибка — в единицах решения
«10 мм воды в метровом слое» понятнее, чем «0,010 м³/м³»
6
Тот же вопрос — другим датчикам
все, кто судит о воде по проницаемости, исходят из «почва — изолятор»
Notes: [≈ 1 мин · углубление: при нехватке времени — короткая версия] Главная мысль: Шесть переносимых идей: от «ошибка — функция» до проверки любых диэлектрических датчиков. Что из этой работы полезно, даже если CS616 вам не нужен? Шесть идей. Первая: ошибка датчика — функция, а не число. Проверять и калибровать нужно по всему рабочему диапазону влажности. Вторая: сравнивай при равных условиях. Приём «сравнить группы на одной влажности» годится для любого калибровочного опыта, где сильный общий фактор заглушает слабый. Третья: косвенные показатели ходят парами. Если два прокси связаны, никакая статистика не скажет, какой из них работает; это решает план опыта, а не расчёт. Четвёртая: несбывшийся прогноз — подарок. Модель смеси не сработала и тем указала на хрупкое звено — проводимость. Пятая: переводите ошибку в единицы решения. Агроному понятнее «десять миллиметров воды в метровом слое», чем «0,010». Шестая: все датчики, которые судят о воде по диэлектрической проницаемости, опираются на то же допущение «почва — изолятор». Поэтому для них осмысленна та же проверка: на разных почвах и по всему диапазону влажности. Если времени мало: Переносимые идеи: ошибка — функция влажности; сравнивать на равной влажности; разводить связанные факторы планом опыта; использовать несбывшиеся прогнозы; переводить ошибку в мм воды.

## Slide 23: Что проверить дальше: прогнозы «если — то»
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Если верно… | …то увидим | Решающий опыт
Завышение создаёт проводимость порового раствора | ошибка растёт вместе с ECe при засолении одной и той же почвы | ступенчатое засоление (ECe 1–4 дСм/м — сделано, отдельная статья)
Работает поверхность глин | при равной ECe ошибка больше в почве с большей долей смектита | минералогия глин; пары почв с равной ECe
Эффект плотности «съела» разница в ECe | при выровненной ECe плотный вариант ближе к прогнозу +0,009…+0,010 | уплотнение одной почвы при одинаковой ECe
Эффект почвы реален, а не артефакт колонок | он сохранится в смешанной модели (колонка — случайный эффект) | переанализ 180 колоночных значений — данные уже есть
Идея: завышение задаёт проводимость | поправка по двум входам (τ и объёмная ЭП) уберёт большую часть ошибки | параллельно мерить объёмную ЭП (в этом опыте не измеряли)
Попробуйте сами выбрать решающий опыт: какой из них различит гипотезы с наименьшими затратами?
Notes: [≈ 1,5 мин · основной] Главная мысль: Будущие шаги сформулированы как проверяемые прогнозы; самый дешёвый — переанализ уже имеющихся 180 значений. О будущем я расскажу не списком планов, а прогнозами, которые следуют из наших данных. Каждый устроен так: если верно это, то в таком-то опыте мы увидим вот это. Попробуйте сами оценить, какой опыт решающий. Если завышение создаёт проводимость порового раствора, то при ступенчатом засолении одной и той же почвы ошибка будет расти вместе с электропроводностью. Часть такого опыта, засоление от 1 до 4 дециСименс на метр, у нас сделана и описана в отдельной статье. Если работает поверхность глин, то при равной электропроводности ошибка будет больше в почве с большей долей смектита. Для этого нужна минералогия глин. Если эффект плотности «съела» разница в электропроводности, то при выровненной электропроводности плотный вариант покажет сдвиг, близкий к прогнозу модели смеси. Если эффект почвы реален, а не артефакт отдельных колонок, он сохранится в смешанной модели по всем 180 колоночным значениям. Это самый дешёвый шаг: данные уже есть. И идея, которую прошу считать именно идеей: если завышение задаёт проводимость, то поправка по двум входам — период плюс объёмная электропроводность — может убрать большую часть ошибки без калибровки под каждую почву. Объёмную электропроводность в этом опыте мы не измеряли. Если времени мало: Решающие опыты: засоление одной почвы; почвы с разной минералогией при равной ECe; уплотнение при равной ECe; смешанная модель по 180 значениям; поправка по двум входам — как гипотеза.

## Slide 24: Насколько твёрдо каждое утверждение
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
Утверждение | Твёрдость | Что мешает сказать сильнее
Типичная ошибка ниже 0,02 во всех вариантах | ●●● | лаборатория; средние по трём колонкам, без разброса между датчиками
Ошибка растёт с влажностью, сильнее в тяжёлой почве | ●●● | диапазон до 0,40 (два состояния до 0,48 вне анализа); только иссушение
На равной влажности порядок A < B ≤ C | ●●○ | уровни — состояния одних колонок; одна почва на группу
В тяжёлых почвах датчик завышает | ●●○ | сдвиг соизмерим с U эталона 0,005; граница A–B неустойчива к округлению
Прогноз CRIM для плотности не сбылся | ●●○ | ECe и диапазоны влажности вариантов различались
Причина — поверхность глин | ●○○ | MB ~ ECe: R² = 0,96; r(MH, ECe) = 0,88; три почвы
Набухание не добавляет ошибки | ●○○ | смешано с плотностью и ECe; почва поднималась выше штанг
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Твёрдо: ошибка ниже 0,02 и растёт с влажностью. Средне: порядок почв, завышение, отказ прогноза CRIM. Слабо: роль именно глины и набухания. Прежде чем подвести итог, сведу всё в одну таблицу: что мы утверждаем и насколько твёрдо. Самые твёрдые выводы — два. Типичная ошибка ниже 0,02 во всех вариантах, с оговоркой: лаборатория и средние по колонкам. И ошибка растёт с влажностью — это прямое наблюдение во всех группах. Средней прочности — три. Порядок почв при одной влажности: устойчив, но уровни не независимы и почва в группе одна. Завышение в тяжёлых почвах: есть, но по величине соизмеримо с неопределённостью эталона. Отказ прогноза модели смеси для плотности: интервал его исключает, но сравнение шло не при равных условиях. Самые слабые — два. Что причина именно в поверхности глин: мы не отделили её от электропроводности. И что набухание не добавляет ошибки: сравнение смешано с другими факторами. Слабые места — не провал работы. Это ровно те клетки, где следующий опыт даст больше всего нового. Если времени мало: Твёрдо: ошибка ниже 0,02 и растёт с влажностью. Средне: порядок почв, завышение в тяжёлых почвах, отказ прогноза CRIM. Слабо: роль именно глины и влияние набухания.

## Slide 25: Три мысли, которые стоит унести
Зачем · Как проверяли · Что нашли · Как доказали · Что делать
1
Годится, но не бесплатно
RMSE 0,006–0,014 < 0,02 везде. Но при 40–65 % физ. глины датчик завышает, и сильнее во влажной почве
2
Доказывали устойчивость, а не только p
порядок почв сохранялся на каждом уровне влажности, два разных теста согласны; слабые места показаны
3
Гипотеза подтверждена частично
связь с почвой и рост с влажностью — да; плотность — нет; механизм (глина или соли) не разделён
H1 · глина: частично
H2 · влажность: подтверждена
H3 · плотность: не подтверждена
Работа — карта: где датчик надёжен, где нужна проверка и какой опыт закроет пробел
Спасибо за внимание!
Notes: [≈ 1 мин · основной] Главная мысль: Калибровка годится, но в тяжёлых почвах завышает, и сильнее во влажной почве; доказана устойчивость; гипотеза подтверждена частично. И три мысли, которые прошу унести с собой. Первая. Заводская калибровка CS616 в изученных незасолённых почвах укладывается в критерий 0,02, но она не бесплатна: в почвах с 40–65 процентами физической глины датчик систематически завышает влажность, и тем сильнее, чем влажнее почва. Вторая. Доказывать нужно не «p меньше 0,05», а устойчивость. Порядок почв сохранялся на каждом уровне влажности, два разных теста согласны, а слабые места мы показали сами. Третья. Из трёх предсказаний первое подтвердилось частично — связь с почвой есть, механизм не разделён; второе подтвердилось; третье, о плотности, не подтвердилось и тем самым указало, где искать дальше. Эту работу лучше всего использовать как карту: где датчик надёжен, где нужна проверка и какой опыт закроет пробел. Спасибо за внимание! Буду рад вопросам. Если времени мало: Калибровка годится, но в тяжёлых почвах завышает, и сильнее во влажной почве; мы доказывали устойчивость, а не только значимость; гипотеза подтверждена частично. Спасибо!

## Slide 26: Запасной: статистика ошибки по вариантам
Запасные слайды
Вариант | ECe, дСм/м | MB | RMSE | Δθ min / max | 95 % ДИ для MB | p (MB = 0) | J_nl
A1-n | 0,35 | +0,004 | 0,007 | −0,002 / +0,013 | −0,0003…+0,0083 | 0,066 | −0,263
A2-n | 0,28 | +0,002 | 0,006 | −0,004 / +0,011 | −0,0023…+0,0063 | 0,32 | −0,268
B1-n | 0,52 | +0,007 | 0,011 | −0,003 / +0,019 | +0,0006…+0,0134 | 0,035 | −0,118
B2-n | 0,45 | +0,006 | 0,009 | −0,004 / +0,016 | +0,0009…+0,0111 | 0,025 | 0,000
C1-n | 0,61 | +0,010 | 0,014 | −0,001 / +0,027 | +0,0026…+0,0174 | 0,014 | −0,306
C2-n | 0,49 | +0,008 | 0,012 | −0,002 / +0,022 | +0,0013…+0,0147 | 0,025 | −0,225
м³/м³; MB и RMSE — по средним трёх колонок, n = 10 уровней влажности. ДИ и p описательные (уровни — состояния одних колонок). J_nl < 0 — правосторонняя асимметрия: крупные положительные ошибки во влажной части. Код варианта: группа, плотность (1 — 1,35; 2 — 1,52 г/см³), n — незасолённая.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах] Показывать при вопросах о точности, доверительных интервалах и асимметрии. MB и RMSE — по средним трёх колонок, n = 10 уровней влажности; ДИ и p описательные (уровни — состояния одних колонок). J_nl < 0 — правосторонняя асимметрия: крупные положительные ошибки приходятся на влажную часть диапазона.

## Slide 27: Запасной: дисперсионный анализ ошибки
Запасные слайды
Источник изменчивости | SS, (м³/м³)² | df | MS, (м³/м³)² | F | p | η²
Почва (T) | 3,63·10⁻⁴ | 2 | 1,82·10⁻⁴ | 2,74 | 0,074 | 0,091
Плотность (ρb) | 4,17·10⁻⁵ | 1 | 4,17·10⁻⁵ | 0,63 | 0,43 | 0,010
Взаимодействие T × ρb | 3,3·10⁻⁶ | 2 | 1,7·10⁻⁶ | 0,03 | 0,98 | 0,001
Внутри вариантов | 3,58·10⁻³ | 54 | 6,63·10⁻⁵ | — | — | 0,898
Всего | 3,99·10⁻³ | 59 | — | — | — | 1,000
N = 60 значений (6 вариантов × 10 уровней, средние трёх колонок); SS восстановлены по MB и RMSE вариантов. Внутривариантный член включает рост ошибки с влажностью. 20 000 симуляций округления: p для почвы 0,04–0,12, η² 0,07–0,11. Эффект плотности −0,0017, 95 % ДИ −0,006…+0,003.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах] Показывать при вопросах о p = 0,074 и долях изменчивости. Суммы квадратов восстановлены по MB и RMSE вариантов; внутривариантный член включает зависимость ошибки от влажности. 20 000 симуляций ошибки округления: центральные 95 % для p эффекта почвы — 0,04–0,12, для η² — 0,07–0,11.

## Slide 28: Запасной: свойства почв в вариантах
Запасные слайды
Вариант | Группа (физ. глина, %) | ρs, г/см³ | MH, % | ρb, г/см³ | σ1:5, дСм/м | ECe, дСм/м
A1-n | A (10–20) | 2,67 ± 0,01 | 2,1 ± 0,2 | 1,35 ± 0,02 | 0,044 ± 0,003 | 0,35 ± 0,02
A2-n | A (10–20) | 2,67 ± 0,01 | 2,3 ± 0,2 | 1,52 ± 0,02 | 0,036 ± 0,002 | 0,28 ± 0,02
B1-n | B (40–50) | 2,63 ± 0,01 | 6,5 ± 0,3 | 1,35 ± 0,03 | 0,066 ± 0,004 | 0,52 ± 0,03
B2-n | B (40–50) | 2,63 ± 0,01 | 6,8 ± 0,4 | 1,52 ± 0,03 | 0,058 ± 0,004 | 0,45 ± 0,03
C1-n | C (50–65) | 2,60 ± 0,02 | 11,4 ± 0,6 | 1,35 ± 0,03 | 0,078 ± 0,005 | 0,61 ± 0,04
C2-n | C (50–65) | 2,60 ± 0,02 | 11,1 ± 0,6 | 1,52 ± 0,03 | 0,062 ± 0,004 | 0,49 ± 0,03
n = 3, среднее ± SD. Все ECe ниже 1 дСм/м и в 6,6–14 раз ниже порога засоления 4 дСм/м. В плотных вариантах ECe ниже на 0,07–0,12 дСм/м. Почва C2-n набухала при θ > 0,40.
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах] Показывать при вопросах о засолённости, плотности частиц и гигроскопичности. Все ECe ниже 1 дСм/м и в 6,6–14 раз ниже порога засоления 4 дСм/м. В плотных вариантах ECe ниже на 0,07–0,12 дСм/м — это важно для слайда о плотности.

## Slide 29: Запасной: ограничения исследования
Запасные слайды
1. Минеральные почвы, Cорг < 3 %, 20,0 ± 0,5 °C; к органогенным горизонтам выводы не относятся
2. Испытана только ветвь иссушения; при увлажнении показания могут отличаться
3. В поле нужна температурная поправка: 10 °C меняют показания на 0,02–0,08 при θ 0,2–0,4
4. До стенки колонки 59–73 мм (рекомендуется ≥ 100), штанги до дна; микрокерны в 35 мм от оси — эффекты не измерены
5. Объёмная электропроводность не измерялась; глину < 0,002 мм для групп B и C оценить нельзя
6. RMSE по средним трёх колонок — без разброса между датчиками (±0,005…±0,015)
7. Дисперсионный анализ и регрессии — по сводным статистикам вариантов; нужна смешанная модель по 180 значениям
8. Систематическая часть неопределённости эталона (U = 0,005) не входит в ДИ и p
9. Засолённые варианты (ECe 1–4 дСм/м) рассмотрены в отдельной статье
10. Одна почва на группу; минералогия глин не определялась
Notes: [Запасной слайд — показывать только при вопросах] Показывать, если спрашивают о переносе на поле, о статистике или о методике. Каждое ограничение сформулировано так, как в статье.